Phụ lục II

thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị đặc tính kỹ thuật của vật tư, hóa chất

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNNMT ngày         tháng         năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

# I. Thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị

# 1. Dịch vụ chẩn đoán thú y

| STT | Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tủ ấp nuôi trứng | Có dải nhiệt độ từ 20 đến 80oC; dung tích từ <100 lít |
| 2 | Tủ lạnh | Dung tích : 100L - 460 lít Công nghệ làm lạnh nhiệt độ 0-20 oC |
| 3 | Tủ âm sâu | Nhiệt độ hoạt động: Thường từ -18°C đến -80°C hoặc thấp hơn Dung tích: Từ vài chục lít đến vài trăm lít (thường 50L, 100L, 200L, 300L,...) Loại tủ: Tủ đứng hoặc tủ nằm ngang (ngăn đông phẳng) Công nghệ làm lạnh: Máy nén (compressor) và hệ thống làm lạnh bằng gas (R134a, R600a, hoặc R404a...) Điện áp: Thường là 220V/50Hz hoặc 110V/60Hz tùy vùng Tiêu thụ điện: Từ khoảng 1-3 kWh/ngày (tùy dung tích và model) Chất liệu: Thường bằng inox hoặc thép phủ sơn tĩnh điện, có lớp cách nhiệt dày (Polyurethane) Cửa tủ: Cửa kính hoặc cửa thép, có gioăng cao su chống thoát nhiệt Điều khiển: Nút chỉnh nhiệt độ cơ hoặc bảng điều khiển điện tử |
| 4 | Máy nghiền mẫu | Tốc độ nghiền 2500-4350rpm; thời gian nghiền từ 1-90 giây; phù hợp với ống chuyên dụng có dung tích 2-5ml |
| 5 | Máy ly tâm ống 1.5-2 ml | Tốc độ quay từ 200 đến 15000 rpm; Có thể ly tâm với các ống chuyên dụng có dung tích từ 1.5ml đến 50ml |
| 6 | Máy ly tâm ống đáy vát 15-50ml | Tốc độ quay từ 200 đến 15000 rpm; Có thể ly tâm với các ống chuyên dụng có dung tích từ 1.5ml đến 50ml |
| 7 | Tủ cấy ATSH cấp 2 | Vật liệu chế tạo: Khung tủ: Thép phủ sơn tĩnh điện hoặc inox 304 Mặt làm việc: Inox 304 hoặc vật liệu chống hóa chất Lớp lọc không khí: Bộ lọc HEPA (High-Efficiency Particulate Air) tiêu chuẩn H14 hoặc tương đương Hiệu suất lọc ≥ 99.995% với hạt kích thước 0.3 micron Lưu lượng không khí: Lưu lượng hút: khoảng 0.5 - 0.7 m/s (tùy thiết kế) Lưu lượng thổi: khoảng 0.3 - 0.5 m/s Hệ thống tuần hoàn khí tách biệt, không khí ra ngoài được lọc qua HEPA Mức bảo vệ: Bảo vệ người sử dụng, môi trường và mẫu vật trong tủ Cấp độ bảo vệ sinh học cấp 2 (BSL-2) Cửa kính: Cửa kính cường lực trong suốt, có thể nâng hạ hoặc mở trượt Độ trong suốt cao, chống phản chiếu Có thể trang bị cửa kính tự động hoặc có cảm biến an toàn Hệ thống chiếu sáng: Đèn huỳnh quang hoặc LED tiết kiệm năng lượng, cường độ chiếu sáng khoảng 1000 lux trở lên trên mặt làm việc Nguồn điện: Điện áp: 220V ± 10%, tần số 50Hz hoặc 60Hz Công suất: ~300 - 600 W tùy model Tính năng an toàn: Cảm biến áp suất, cảnh báo mất áp suất lọc Hệ thống báo động khi cửa mở quá mức, lọc HEPA cần thay Bộ điều khiển tốc độ quạt, màn hình hiển thị thông số Hệ thống chống tĩnh điện, chống cháy. |
| 8 | Tủ ấm nuôi tế bào có CO2 | Có dải nhiệt độ từ 20 đến 80 oC; có đường ống dẫn CO2 lưu thông trong tủ, dung tích từ <100 lít, |
| 9 | Kính hiển vi soi ngược | Hệ thống quang học chống mốc; thị kính 10X, vật kính 4X, 10X, 20X, 40X, Bộ tụ quang với các thấu kính mặt cầu; Độ hội tụ tinh và thô đồng trục; Ánh sáng đèn LED hoặc halogen điều chỉnh được cường độ. |
| 10 | Máy ủ nhiệt khô | Có dải nhiệt độ hiển thị từ 5 đến 150 oC và có thể cài đặt nhiệt độ. Nhiệt độ chính xác ± 0.2 oC |
| 11 | Kính hiển vi huỳnh quang | Hệ thống quang học chống mốc; thị kính 10X, vật kính 4X, 10X, 20X, 40X, Bộ tụ quang với các thấu kính mặt cầu; Độ hội tụ tinh và thô đồng trục; Ánh sáng đèn LED hoặc halogen, điều chỉnh được cường độ, có hệ thống đèn huỳnh quang kết nối trực tiếp có thể tự điều chỉnh kết nối. |
| 12 | Kính hiển vi quang học | Hệ thống quang học: Vô tiêu; Thực hiện được các kỹ thuật hiển vi sau: Kỹ thuật trường sáng và phản pha; Thị kính 10X; Mâm kính gắn ≥ 04 vật kính: vật kính, 4X, 10X, 20X 40X; Hộp tụ quang có độ mở ≥ 0.3; ; Nguồn đèn LED. |
| 13 | Máy chiết tách DNA/RNA | Tối đa 32 mẫu / 1 lần chạy; Thể tích mẫu đầu vào 50-1000µl và hiệu suất thu hồi 98%; có đèn UV để tránh nhiễm chéo |
| 14 | Tủ PCR | Tốc độ dòng khí 0.30m/s (60 fpm), đèn chiếu sáng >975 Lux (>91 foot candles), có đèn UV với 253.7nm |
| 15 | Máy PCR | Tối đa là 96 mẫu/1 lần chạy; dải nhiệt từ 4 - 99,9 oC, độ chính xác 0.25 oC |
| 16 | Máy lắc (máy vortex) | Nguồn điện: 220V/110V, 50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ: khoảng 20-50W Tốc độ lắc: từ 600 đến 3000 vòng/phút (RPM) hoặc tùy chỉnh Kiểu lắc: lắc xoay tròn (vortex) Độ rộng quỹ đạo lắc: khoảng 4 - 5 mm Thời gian hoạt động: có thể điều chỉnh từ 1 phút đến liên tục Chức năng: điều chỉnh tốc độ vô cấp, chế độ hoạt động liên tục hoặc gián đoạn Chất liệu bề mặt: thường là kim loại hoặc nhựa bền, dễ vệ sinh |
| 17 | Máy ly tâm nhẹ (spin down) | Tốc độ ly tâm tối đa 5500rpm; ly tâm với ống chuyên dụng có dung tích từ 0.1 đến 2ml |
| 18 | Hệ thống điện di | Sử dụng được ở các hiệu điệu thế khác nhau từ 18V đến 135V; Thời gian điện di từ 0 đến 99 phút và có thể tắt nhanh khi cần |
| 19 | Máy đọc và chụp ảnh gel | Nguồn sáng là UV tiêu chuẩn hoặc đèn LED xanh; Độ phân giải của camera trên 12MP |
| 20 | Hệ thống Realtime PCR | Sử dụng được trên 6 kênh màu huỳnh quang; Khoảng nhiệt từ 4 đến 105 oC; Bước sóng phát hiện từ 300-800nm |
| 21 | Máy đo nồng độ DNA | Nồng độ tối đa đo được của máy là 15.000ng/µl; cho kết quả nhanh, chính xác ở bước sóng thấp |
| 22 | Máy ủ lắc đĩa ELISA | Chuyển động lắc tròn; đường kính lắc: ≥ 2 mm; thang hẹn giờ 1-99 phút. |
| 23 | Máy rửa đĩa ELISA | Có thể rửa các loại đĩa: đĩa 96 giếng, đáy phẳng, U, V hoặc C; đầu rửa: đầu 1 x 8 hoặc 1 x12 vị trí; dung tích rửa: 50 ~ 2000μl, bước tăng 50μl. |
| 24 | Máy đọc ELISA | Có thể đọc được bước sóng từ 205-630 nm. |
| 25 | Máy giải trình tự | Giải trình tự toàn bộ hệ gen/ các vùng mã hóa/ làm giàu mục tiêu/ |
| 26 | Cân kỹ thuật | Khả năng cân lên tới 500g; độ đọc 0,001g; Công suất 150W/h |
| 27 | Nồi hấp tiệt trùng | Dung tích: 20 lít, 40 lít, 80 lít, 100 lít, 150 lít hoặc lớn hơn Nhiệt độ tiệt trùng: 121°C hoặc 134°C Áp suất làm việc: 1.1 – 2.2 bar (thường khoảng 1.5 bar) Thời gian tiệt trùng: từ 15 đến 60 phút tùy vật liệu và quy trình Nguồn điện: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz tùy model Chất liệu buồng hấp: thép không gỉ SUS304 hoặc SUS316 Hệ thống điều khiển: bảng điều khiển kỹ thuật số hoặc cơ, có thể có chức năng cài đặt chương trình tự động An toàn: van xả áp suất tự động, van an toàn, cảm biến nhiệt độ và áp suất |
| 28 | Máy đo pH | Thang đo pH 0.00 – 14.00 pH Độ phân giải pH 0.01 pH hoặc 0.001 pH (tùy model) Độ chính xác pH ±0.01 pH hoặc ±0.002 pH (cao cấp) Hiệu chuẩn 1 đến 5 điểm (theo chuẩn pH 4.01 / 7.00 / 10.01 hoặc các giá trị khác) Điện cực pH Dạng rời hoặc tích hợp, có thể thay thế; sử dụng gel hoặc dung dịch KCl Bù nhiệt độ Tự động (ATC) hoặc thủ công (MTC), dải 0 – 100 °C Nhiệt độ hoạt động 0 – 50 °C Độ ẩm hoạt động < 85% RH (không ngưng tụ) Màn hình hiển thị LCD hoặc LED, có thể có đèn nền Nguồn điện Pin AA/AAA hoặc pin sạc, một số dùng adapter điện lưới Chức năng khác Ghi dữ liệu, tự động giữ giá trị, kết nối USB/Bluetooth (tùy loại) |
| 29 | Máy cất nước | Công suất cất 2 - 20 lít/giờ (tùy model) Nguồn điện 220V - 240V / 50-60Hz Công suất tiêu thụ điện 3000 – 6000 W (phụ thuộc công suất máy) Chất lượng nước đầu ra < 1.0 µS/cm hoặc > 1 MΩ·cm (siêu tinh khiết) Vật liệu chế tạo Thủy tinh borosilicate hoặc inox 304/316 Cảm biến mực nước Có (tự ngắt khi thiếu nước đầu vào) Bảo vệ quá nhiệt Có Làm mát Bằng nước tuần hoàn |
| 30 | Tủ sấy | Nhiệt độ làm việc: Phổ biến từ khoảng 50°C đến 300°C. Một số tủ sấy đặc biệt có thể lên đến 350°C hoặc hơn Độ đồng đều nhiệt: ±1°C đến ±3°C tùy loại Cơ chế làm nóng: Thanh điện trở (điện trở dây mayso). Có quạt thổi đối lưu giúp nhiệt phân bố đều hơn (tủ sấy đối lưu cưỡng bức) Thời gian làm nóng: Tùy theo model, thường 20-40 phút để đạt nhiệt độ cài đặt Vật liệu làm buồng sấy: Thép không gỉ hoặc thép phủ sơn tĩnh điện Điều khiển: Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số (PID) hoặc analog. Có thể có màn hình hiển thị nhiệt độ và thời gian Nguồn điện: 220V/50Hz |
| 31 | Lò vi sóng | Công suất: 700 – 1200 W Tần số vi sóng: 2.45 GHz (tần số chuẩn cho lò vi sóng) Dung tích khoang: từ 17 đến 30 lít, tùy theo mục đích và kích thước mẫu xử lý Chế độ vận hành: chế độ vi sóng liên tục (Continuous) và chế độ vi sóng ngắt quãng (Pulsed), giúp tránh làm quá nhiệt mẫu Kiểm soát nhiệt độ: có tích hợp cảm biến nhiệt để kiểm soát và giới hạn nhiệt độ mẫu Chất liệu khoang: thép không gỉ hoặc hợp kim phủ chống ăn mòn, dễ vệ sinh, đảm bảo an toàn cho mẫu Chức năng tiệt trùng: lò vi sóng dùng trong vi sinh thường được sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, mẫu hoặc môi trường nuôi cấy, có thể đi kèm với bộ điều khiển thời gian, nhiệt độ và công suất Tính năng an toàn: khóa cửa tự động khi lò hoạt động, cảm biến chống quá nhiệt, cảnh báo khi hoạt động quá công suất |
| 32 | Micropipet 1000 µl | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 100-1000 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 33 | Micropipet 200 µl | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 10-200 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 34 | Micropipet 100 µl | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 10-100 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 35 | Micropipet 0.5-10 µl | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 0.5 - 10µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 36 | Micropipet 5000 µl | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 1000-5000 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 37 | Micropipet 50-300 µl | Pipet 8 kênh; Dải thể tích 50-300 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 38 | Micropipet 50-300 µl | Pipet 12 kênh; Dải thể tích 50-300 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 39 | Micropipet 5-50 µl | Pipet 8 kênh; Dải thể tích 5-50 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 40 | Micropipet 5-50 µl | Pipet 12 kênh; Dải thể tích 5-50 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 41 | Multistep micropipet 50-250 µl | Pipet 8 kênh; Dải thể tích 50-250 µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 42 | Tủ ấm | Dung tích: phổ biến từ 20 lít đến 400 lít. Dải nhiệt độ hoạt động: từ 5°C - 60°C Độ chính xác nhiệt độ: từ ±0.1°C đến ±1°C Kiểm soát nhiệt độ: bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số hoặc cơ học, có cảm biến nhiệt độ bên trong. Công suất: 150 – 1.100W/h Nguồn điện: 220V/50Hz. |
| 43 | Tủ ấm CO2 | Dung tích: phổ biến từ 20 lít đến 400 lít. Dải nhiệt độ hoạt động: từ 5°C - 60°C Độ chính xác nhiệt độ: từ ±0.1°C đến ±1°C Kiểm soát nhiệt độ: bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số hoặc cơ học, có cảm biến nhiệt độ bên trong. Có dải CO2: từ 0 – 20% Công suất: 150 – 1.100W/h Nguồn điện: 220V/50Hz. |
| 44 | Máy ly tâm | Tốc độ quay: từ 1000 – 12rpm Chế độ vận hành: có cài đặt thời gian cho chế độ ly tâm Công suất: từ 100 – 1000W/h Nguồn điện: thường sử dụng điện 220V |
| 45 | Máy định danh vi khuẩn tử động (Máy Vitek 2 Compact) | Khối lượng : khoảng 75kg Kích thước: 60x72x68 cm Chiều dài bước sóng phát xạ: 660 nm, 568 nm, 428 nm LED Công suất cassette: 10 thẻ mỗi cassette Mức tối thiểu của chân không làm đầy: 0,89 PSIA ± 0.06 PSIA Nhiệt độ buồng nuôi cấy: trung bình 35,50C±0,1 Công suất buồng nuôi cấy: 15,30,60 thẻ cho mỗi buồng nuôi cấy (tùy thuộc vào cấu hình) Điện áp đầu vào: 220 VAC ở 50/60 Hz Điện năng: 300 W định danh, 600 W cao điểm. Đọc các loại card định danh và kháng sinh đồ tự động vi khuẩn gram (+), gram (-), các loài nấm, vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn Bacillus và vi khuẩn Neisseria/Haemophilus; Card định danh được phủ hóa chất tối đa 64 giếng; Công suất 1000W/h |
| 46 | Máy cắt tiêu bản | Độ dày của lát cắt có thể điều chỉnh từ 0.5 - 60mm. Có thể gắn nhiều loại giá máng dao khác nhau. Có thể gắn nhiều loại ngàm kẹp khác nhau như ngàm kẹp mẫu block, cassette |
| 47 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy được sử dụng nhuộm trong bệnh học có thể thực hiện các quy trình nhuộm khác nhau; thời gian ủ và trình tự sử dụng các trạm thuốc thử được lập trình tự do |
| 48 | Nồi đun giãn lát cắt tiêu bản | Cài đặt, kiểm soát nhiệt độ, hiệu suất ổn định; dải nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 75oC; độ chính xác ±0.1 oC |
| 49 | Máy làm lạnh block | Cài đặt, kiểm soát nhiệt độ, hiệu suất ổn định; dải nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 100oC; độ chính xác ±0.1 oC |
| 50 | Máy làm nóng tiêu bản | Cài đặt, kiểm soát nhiệt độ, hiệu suất ổn định; dải nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 100oC; độ chính xác ±0.1 oC |
| 51 | Nồi đun Parafin | Cài đặt, kiểm soát nhiệt độ, hiệu suất ổn định; dải nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 100oC; độ chính xác ±0.1 oC |
| 52 | Buồng hốt | Có bộ lọc trước bằng dạng sợi polyester; bộ lọc thoạt khí bằng cacbon. Hiệu quả lọc 80-90%. Vận tốc khí bên trong 0.5 m/s. Buồng làm việc được làm bằng chất liệu chịu được hóa chất, không bắt lửa, dễ vệ sinh, không thấm nước |
| 53 | Máy chuyển tiêu bản tự động | Máy được sử dụng trong làm tiêu bản bệnh học; thời gian ủ và trình tự sử dụng các trạm hóa chất được lập trình tự do |
| 54 | Kính hiển vi quang học | Hệ thống quang học chống mốc; Thị kính soi rộng 10X; Vật kính 40X, 100X,; Bộ tụ quang với các thấu kính mặt cầu; Độ hội tụ tinh và thô đồng trục; Ánh sáng halogen điều chỉnh được cường độ. |
| 55 | Tủ đựng hóa chất xét nghiệm | Kích thước trong: ≥ R 1150 x S 480 x C 1600 mm Quạt hút chuyên dụng: Có Màng lọc than hoạt tính Đèn chiếu sáng LED Màn hình LCD Khoảng độ ẩm: 0 – 100% Toàn bộ kết cấu của tủ bằng Inox 304 hoặc tốt hơn dày ≥ 1.1 mm Đợt để đồ bằng kính cường lực dày ≥ 8 mm |

# 2. Dịch vụ kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, kháng thuốc và kiểm tra thức ăn chăn nuôi

| STT | Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo nhiệt độ | Dải đo: -20 đến +60 °C |
| 2 | Máy đo ẩm độ | Dải đo: 0 đến 100% |
| 3 | Máy đo độ bụi | Khoảng đo: 0,001 – 10 mg/m3 |
| 4 | Máy đo độ ồn | 40-130dB |
| 5 | Máy đo cường độ ánh sáng | 0-99.999 Lux |
| 6 | Máy đo độ chuyển động không khí | 0-20m/s |
| 7 | Máy đo khí CO2 | 0 tới 9,999 ppm CO2; 0 tới 0,999 vol.% CO¬2 |
| 8 | Máy đo đa khí độc | NH3: 0 -100 ppm; độ phân giải: 1ppm H2S: 0.00 - 50.0 ppm; độ phân giải: 0.01ppm |
| 9 | Tủ ấm | duy trì nhiệt độ 37±10C trong 24h |
| 10 | Máy hấp | Đảm bảo nhiệt độ hấp 1210C/1atm trong 15 phút |
| 11 | Cân kỹ thuật | độ chính xác 0.01g |
| 12 | Máy sấy | Có thể cài đặt nhiệt độ đến 250⁰C |
| 13 | Máy đo pH | Thang đo pH: -2.0 ~20.0 pH; -2.00 ~ 20.00 pH; -2.000 ~ 20.000 pH Độ phân giải pH: 0.1pH/0.01 pH/0.001 pH Độ chính xác pH: ±0.1 pH/±0.01 pH/±0.002 pH (± 1 LSD) Tự động bù nhiệt |
| 14 | Máy đo nhiệt độ tiếp xúc | Dải đo: -199.9 to 199.9°C Độ chính xác: ±0.2°C |
| 15 | Máy đo độ dẫn điện | Dải đo: 0 - 2000 µS/cm |
| 16 | Máy đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) | Dải đo: 0-2000 mg/l Độ phân giải: 1mg/l |
| 17 | Máy đo Oxy hoà tan | 0.00 đến 50.00 ppm (mg/L); 0.0 đến 600.0% độ bão hòa |
| 18 | Cân phân tích | 220g/0,0001g |
| 19 | Máy hút chân không | Công suất 1000W |
| 20 | Máy quang phổ | Cuvette tương thích: Vuông 1 inch hoặc Tròn 1 inch Độ chính xác trắc quang: 5 mAbs @ 0,0 - 0,5 abs Độ tuyến tính trắc quang: 0,5 % - 2 abs; 1 % ở > 2 abs với thủy tinh hạt ở bước sóng 546 nm Phương pháp được lập trình sẵn > 250 Khả năng tương thích của ô mẫu: Ô hình chữ nhật 10, 20, 30, 50 mm Tốc độ quét: 900 nm/phút (theo bước 1 nm) Đèn nguồn: Vonfram (Khả kiến), deuterium (UV) Băng thông quang phổ: 2 nm Độ chính xác bước sóng ± 1 nm Dải bước sóng 190 - 1100 nm Độ lặp lại bước sóng < 0,1 Độ phân giải bước sóng 0,1 Lựa chọn bước sóng: tự động |
| 21 | Máy ủ mẫu dùng trong phân tích Nitơ tổng số | Duy trì nhiệt độ 103-105⁰C trong 30 phút |
| 22 | Máy ủ mẫu dùng trong phân tích COD, Photpho tổng số | Duy trì nhiệt độ 150⁰C trong 2h |
| 23 | Máy BOD | Cảm biến áp suất Cài đặt 4 dải đo: 0-35mg/l; -70mg/l; 0-350mg/l; 0-700mg/l |
| 24 | Máy ủ BOD | Duy trì nhiệt độ 200C trong 5 ngày liên tiếp |
| 25 | Máy đồng nhất mẫu | công suất 500W |
| 26 | Cân kỹ thuật | Cân chính xác ≤0,001g |
| 27 | Tủ mát | Duy trì nhiệt độ 2 - 8oC |
| 28 | Tủ sấy | Duy trì nhiệt độ 180 - 200oC |
| 29 | Bếp từ | Nút điều khiển mềm, nhiều chế độ đun riêng biệt |
| 30 | Máy đo pH | Có thang đo pH từ 0-14, đo chính xác 0,01 |
| 31 | Nồi hấp tiệt trùng | Đảm bảo nhiệt độ hấp 121oC/1atm trong 15 phút |
| 32 | Nhiệt kế | Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và độ ẩm |
| 33 | Súng hút | Sử dụng cho các loại pipet 1-25ml, có nút điều khiển |
| 34 | Lò vi sóng | Bảng điều khiển thời gian và áp suất |
| 35 | Máy lắc (máy vortex) | Tốc độ lắc 0 - 3000 vòng/phút |
| 36 | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS | Bộ phận bơm LC/UHPLC: Hai bơm cao áp (binary) hoặc bơm gradient, chịu áp ≥ 1000 bar Bộ tiêm mẫu tự động (autosampler): Dung tích khay chứa nhiều vial, độ lặp lại thể tích tiêm cao Cột sắc ký: Cột C18 hoặc các loại phù hợp ứng dụng (particle size 1,7–5 µm Bộ tách khối phổ kép: Triple quadrupole (QQQ) hoặc hybrid (QTrap) Nguồn ion hóa: ESI (Electrospray Ionization) và APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) có thể hoán đổi hoặc tích hợp Bơm chân không Phần mềm điều khiển tích hợp Áp suất làm việc tối đa: 18000 psi Tốc độ dòng: 0.01 – 5 ml/phút Thể tích tiêm mẫu: 1 - 100µl, có thể lập trình Độ lặp lại tiêm RSD < 0.5% Nhiệt độ buồng cột: Có thể lập trình |
| 37 | Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS | * Bộ phận GC: - Hệ thống khí: Điều khiển khí điện tử (EPC), độ chính xác ±0,001 psi; độ lặp lại tốt; tích hợp kiểm soát lưu lượng, áp suất, tỷ lệ split. - Buồng tiêm (Inlet): Split/Splitless (SSL), Multi-mode (PTV), On-column, Packed. Nhiệt độ max: 400 °C - Lò cột (Oven): + Dải nhiệt: từ -20 °C (với làm lạnh CO₂ hoặc N₂ lỏng) đến 450 °C. + Tốc độ gia nhiệt: tới 120 °C/phút. + Độ chính xác: ±0,1 °C. + Tối đa 20 chương trình nhiệt. - Đầu dò (Detector): Có thể lắp nhiều đầu dò đồng thời như FID, TCD, ECD, FPD, NPD, và MS *Bộ phận MS: - Là đầu dò khối phổ (Mass Selective Detector) kết hợp với GC để xác định cấu trúc phân tử. - Có độ nhạy cao, phù hợp cho phân tích vết và định lượng chính xác. - Kết nối trực tiếp với GC qua transfer line, thường được điều khiển bằng phần mềm. *Bộ tiêm mẫu tự động (autosampler): Dung tích khay chứa nhiều vial, độ lặp lại thể tích tiêm cao Cột sắc ký *Bơm chân không *Máy tính, máy in và phần mềm phân tích. |
| 38 | Hệ thống ICP-MS | Khoảng khối phổ: từ 1 đến 285 amu Độ nhạy Be 9 > 4500 cps Độ nhạy In 115 > 80000 cps Độ nhạy U 238 > 60000 cps Nền Bkgd < = 3 cps Tỉ lệ CeO 156 / Ce 140 < = 0.04 Tỉ lệ Ce++ 70 / Ce 140 < = 0.04 Độ ổn định ngắn hạn (%RSD)<3 Độ ổn định dài hạn (%RSD)<4 Cấu tạo chi tiết gồm: - Bộ chuyển mẫu - Hệ thống plasma - Giao diện - Hệ phản ứng 4 cực - Bộ phân tích khối - Đầu dò (tốc độ thu nhận dữ liệu tức thời: 100.000 điểm dữ liệu/giây) - Hệ chân không Thiết bị hút mẫu tự động (Autosample) |
| 39 | Hệ thống Elisa | I. Hệ thống rửa 1. Loại plate tương thích: Đĩa 96 giếng (8 × 12). 2. Đầu hút/xả (Manifold): 8 kênh hoặc 12 kênh (rửa theo hàng hoặc cột). 3. Chế độ rửa: Rửa đáy phẳng (flat-bottom), đáy tròn (round-bottom), đáy chữ U (U-bottom). Số lần hút/xả: 1 – 99 lần, có thể lập trình. Kiểm soát thể tích: 50 – 450 µL/giếng. Tùy chọn: ngâm (soak time), lắc (shake), hút cuối (final aspiration). 4. Độ chính xác thể tích: Sai số thường ±1–2%. 5. Số chai/bình chứa Thường 2–4 chai dung dịch rửa. 1 chai nước cất/rửa sạch. 1 bình chứa chất thải. Có sensor báo mức dung dịch và chất thải đầy. 6. Điều khiển & lập trình Phần mềm kết nối máy tính. Cho phép lưu nhiều protocol rửa. 7. Tốc độ & hiệu suất: Thời gian rửa 1 plate: khoảng 30–60 giây. 8. Nguồn điện: 220 V, 50/60 Hz. II. Hệ thống đọc 1. Loại tấm đọc (Microplate compatibility): Đĩa 96 giếng (8 × 12). 2. Nguồn sáng: Đèn halogen, tungsten hoặc LED. 3. Bộ lọc/Đơn sắc hóa (Wavelength selection) Dải bước sóng: thường 400 – 750 nm Số lượng filter: từ 4–8 filter sẵn, có thể mở rộng. Độ rộng phổ (bandwidth): 5–10 nm. 4. Độ chính xác quang học: Độ phân giải: ±0,001 Abs. Dải đo mật độ quang (OD range): 0 – 3,5 Abs Độ chính xác: ±1% hoặc ±0,010 Abs tại 1,0 Abs. 5. Thời gian đọc: 5–10 giây/plate (96 giếng). 6. Phần mềm điều khiển Có phần mềm cái đặt trên máy tính. Các chức năng: chuẩn đường cong, tính toán nồng độ, xuất báo cáo, lưu dữ liệu. 7. Kết nối: USB, RS-232, Ethernet, hoặc Wi-Fi 8. Nguồn điện: 220V, 50/60 Hz |
| 40 | Máy ly tâm lạnh | Tốc độ ly tâm ≥ 3.500 rpm Dải nhiệt độ 4 - 25°C |
| 41 | Bộ cô quay chân không | Bộ quay: Motor điều khiển tốc độ, trục nghiêng 0–45° (thường 20–30°). Bình cầu quay: Dung tích 0,25 – 5 L. Bình ngưng: Bằng thủy tinh borosilicate, dạng xoắn hoặc dạng đứng, tối ưu trao đổi nhiệt. Bình hứng dung môi: Thủy tinh chịu hóa chất, có van xả. Bơm chân không: Loại màng hoặc vòng nước, đạt áp suất ~ 2–50 mbar tùy yêu cầu. Bể gia nhiệt: Bằng thép không gỉ, có bộ điều khiển nhiệt độ. Bộ điều khiển: Có thể là cơ, số, hoặc kỹ thuật số kèm màn hình hiển thị. |
| 42 | Tủ hút | Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện hoặc inox 304, dày ≥1,0 mm Cửa trượt: Kính an toàn 5–6 mm, trượt đứng bằng đối trọng Quạt hút: Quạt hút ly tâm hoặc hướng trục, lưu lượng ≥ 700–1200 m³/h Tốc độ gió mặt tủ: 0,3 – 0,5 m/s. |
| 43 | Tủ âm sâu | Đáp ứng âm 30°C, dung tích đáp ứng yêu cầu thực tế. |
| 44 | Tủ lạnh | Đáp ứng âm 20°C, dung tích đáp ứng yêu cầu thực tế. |
| 45 | Cân phân tích | Độ đọc 0.1 mg Độ lặp lại ± 0.1 mg Thời gian ổn định: 2-5 giây Khả năng cân tối đa: Theo yêu cầu thực tế Có màn hình hiển thị |
| 46 | Máy lắc ngang | Kiểu lắc: Ngang Tốc độ: 20 – 300 rpm Biên độ lắc: 10 – 40 mm |
| 47 | Bộ chiết pha rắn | Số vị trí: 24 – 48 Buồng chứa thủy tinh, chịu áp suất cao Kích thước Catridge 3, 6 ml, có thể tùy chỉnh |
| 48 | Bộ bay hơi Nitơ | Số vị trí 10 – 50 Dung tích ống chứa mẫu 1.5 – 50 ml Gia nhiệt: Từ nhiệt độ phòng – 100°C Lưu lượng khí Nitơ, có thể điều chỉnh |

# 3. Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

# a) Kiểm nghiệm dược phẩm

| STT | Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
|  | Bể ổn nhiệt | Nhiệt độ 80 oC |
|  | Bể siêu âm | Thể tích chứa: 20L Tần số : 40 KHZ Chất liệu : Thép không rỉ Bộ hẹn giờ: 1-20 phút Nhiệt độ gia nhiệt:0-80°C Công suất siêu âm: 400W Công xuất gia nhiệt: 500W |
|  | Bếp đun 6 chỗ (Đức) | Số vị trí gia nhiệt: 6 Nhiệt độ tối đa: 600oC Kích thước bình cầu: 50 - 250mL Kích thước máy (W x D x H): 600 x 225 x 130mm Nguồn điện: 230V/ 50 - 60Hz Công suất tiêu thụ: 1800W |
|  | Bộ chiết SPE | Giá chiết mẫu 12 vị trí/lần, pump chân không |
|  | Bộ lọc cho vi sinh | Chất liệu làm giá/ phễu: thép không gỉ 316L, Thể tích phễu lọc: 300 ml |
|  | Buồng cấy an toàn sinh học | Hiệu suất màng lọc ULPA >99.999% đối với hạt kích cỡ từ 0.1 đến 0.3μm, Vận tốc dòng khí trung bình 0.45 m/s |
|  | Buồng cấy sinh học | Thể tích dòng khí: 32 (m3/giây) |
|  | Cân kỹ thuật | Khả năng cân tối đa: 2200g Bước nhảy: 10-2g Độ lặp lại: 0,01g |
|  | Cân phân tích | Kiểu: 4 số lẻ Mức cân lớn nhất (max): 220g Mức cân nhỏ nhất (min): 0,01g Giá trị độ phân giải (d): 0,0001g Giá trị độ chia kiểm (e): 0,001g |
|  | Cân sấy ẩm hồng ngoại | Phạm vi đo: nhiệt độ 60 - 200 OC; Thời gian gia nhiệt 0-99 phút (điều chỉnh 1 phút) |
|  | Hệ thống ELISA | Màn hình 330W; CPU 600W; Máy in 720W; Máy đọc 100W; Máy rửa 5W |
|  | Hệ thống lọc nước siêu sạch | Bao gồm: Bộ cột lọc gồm 3 cột dùng cho nước đầu vào là nước cất hoặc nước thẩm thấu RO ( RO or distilled Feed water); cột tiền xử lý (cột khử ion); cột lọc Ultrapure; côt lọc hight purity/ low TOC; Final filler 0.2 μm (Bộ lọc cuối); Đèn UV - Chất lượng nước:18,2 Mega-ohm/cm, TOC 1-5ppb, vi sinh <1 CFU/ml Dùng cung cấp nước siêu sạch, đã khử ion cho HPLC, GFAA, TOC, GC/MS, IC, ICP/MS, HPLC |
|  | Hệ thống lọc nước sử dụng cho thí nghiệm | Bao gồm : Bộ lọc thô ban đầu và máy lọc RF có trang bị đèn UV. Điện trở suất ở 25°C: 18 MΩ-cm Tổng lượng cacbon hữu cơ: 1-5 ppb Vi khuẩn: < 1 CFU/mL Công suất: 0,8 lít/phút |
|  | Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng (Microwave) | Máy chính: dung tích 70,5 lít; kích thước buồng lò 430 x 400 x 410 mm. công suất năng lượng vi sóng 1900W. Bộ điều khiển. Bộ rotor áp suất trung bình, hiệu suất cao. |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), đầu dò DAD,FLD | Hệ thống HPLC Agilent 1100,1200 chịu được áp suất 400 bar và Agilent 1290 chịu được áp suất 1300 bar; Khoảng tốc độ dòng 0,01 đến 10mL/phút; tích hợp được các loại đầu dò DAD,FLD. |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), đầu dò DAD,RID | Hệ thống HPLC Agilent 1100,1200; 1260; 1260 Infinytil II; Hệ thống HPLC Shimadzu LC20ADXR; LC 20A; LC-40D XR; Chịu được áp suất 400 bar và Agilent 1290 chịu được áp suất 1300 bar; Khoảng tốc độ dòng 0,01 đến 10mL/phút; tích hợp được các loại đầu dò DAD,RID; |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), đầu dò ELSD | Hệ thống HPLC Agilent 1100,1200 Hệ thống HPLC Shimadzu LC-40D XR; Chịu được áp suất 400 bar và Agilent 1290 chịu được áp suất 1300 bar; Khoảng tốc độ dòng 0,01 đến 10mL/phút; tích hợp được đầu dò ELSD |
|  | Hệ thống thiết bị AAS | Máy chính: bao gồm phần ngọn lửa và hệ thống quang học có dãy bước sóng từ 185,0 – 900 nm, độ chính xác bước sóng ≤ ±0,3 nm. Bộ máy tính điều khiển và máy in Máy nén khí không dầu, áp suất tối đa 120 psi, dung tích chứa tối thiểu 25 lít. Bộ chụp khí thải. |
|  | Kính hiển vi | Kính hiển vi huỳnh quang 4 mắt Có 4 vật kính với các độ phóng đại: 4X, 10X, 40X, 100X |
|  | Lò nung | Phạm vi thang nhiệt độ: max 1100oC Vạch chia: 1oC |
|  | Lọc chân không | Bao gồm: bơm chân không (tốc độ dòng tối đa: 20 l/min, chân không tối đa: 145mBar), và bộ lọc chân không (phễu lọc bằng sứ đường kính 80 mm, bình chứa thủy tinh 1 lít) |
|  | Máy chưng cất đạm | Công suất hơi nước: 0 - 100% Thời gian chưng cất/mẫu: 2 - 4 phút Tỷ lệ thu hồi: > 99.5% Độ lặp lại ± 1% Giới hạn phát hiện 0,1 mg N |
|  | Máy cô quay chân không | Bao gồm: Thân máy chính, Bể điều nhiệt, Bơm chân không, Bộ điều khiển. - Tốc độ quay: 20–280 rpm - Khoảng nhiệt độ: từ 20 đến 180°C - Độ chính xác điều chỉnh nhiệt độ: ± 2 °C - Dung môi gia nhiệt: Nước/dầu - Giới hạn chân không < 10mbar |
|  | Máy đo độ tan rã viên thuốc | Khoảng tần suất khuấy: 10-50 lần/phút Khoảng di chuyển: 55 ± 1 mm Kiểu gia nhiệt: bộ gia nhiệt/tuần hoàn kỹ thuật số Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường đến 50oC. Khả năng thử nghiệm: 6 viên thuốc |
|  | Máy đo pH | Khoảng làm việc pH: 0 đến 14 mV: –1999.9 mV to 1999.9 mV Nhiệt độ: –5.0 to 110.0 °C Sai số pH: ± 0,002 mV: ± 0,03% toàn thang đo Nhiệt độ: ± 0,1°C |
|  | Máy khuấy từ | Khoảng tốc độ 100-1500 rpm Khoảng nhiệt độ gia nhiệt: 50-100 oC |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Khoảng tốc độ 100-1500 rpm Khoảng nhiệt độ gia nhiệt: 50-100 oC |
|  | Máy lắc bình | Tốc độ lắc: 0-800 vòng/phút |
|  | Máy li tâm | Tốc độ tối đa: 6000 vòng/ phút Rotor ống 15 ml |
|  | Máy li tâm lạnh | Nhiệt độ 40C; tốc độ tối đa 6000 v/phút, 6 vị trí/lần |
|  | Máy multi vortex | Kích thước bệ đỡ: 12x7in./ 30x17.8cm, Công suất Max.: 6x250ml, Dãy tốc độ: Từ 500 đến 2500 vòng, Biên độ: 3.6mm, Dãy nhiệt độ vận hành: +40C đến +6.50C. |
|  | Máy nghiền mẫu | Tốc độ tối đa: 28000 rpm Dung tích: 80 ml Vật liệu búa đập/lưỡi dao: Thép không gỉ |
|  | Máy Votex | Kích thước (rộng x cao x sâu): (127x136x149 mm) Loại chuyển động: lắc tròn Điện áp 200-240V Tốc độ lắc: 500-2500 rpm |
|  | Máy xay mẫu | Công suất vào/ra của động cơ: 300/160W; Dung tích buồng nghiền: 80ml; Tốc độ nghiền: 28.000 vòng/ phút; Cỡ hạt đầu vào: < 10mm; Có khả năng bảo vệ quá tải; |
|  | Micropipette đa kênh | Dải thể tích 50-20000 µl, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Nồi hấp bẩn | Thang nhiệt độ: 100 - 121 oC; Áp suất: 1Atm |
|  | Nồi hấp sạch | Thang nhiệt độ: 100 - 121 oC; Áp suất: 1Atm |
|  | Thiết bị chuẩn độ điện thế | Thiết bị chuẩn độ thể tích Karl Fischer, gồm có một bình chuẩn độ, một cặp điện cực platin, máy khuấy từ, buret định lượng và bộ điều khiển. |
|  | Thiết bị làm khô mẫu bằng khí Nito | Nhiệt độ 0 – 1000C, Lưu lượng khí 0 – 10 lít/phút, 12 vị trí/lần |
|  | Thiết bị LC/MS/MS | Hệ thống khối phổ ba lần tứ cực MS/MS 6420 (Agilent); Khoảng tốc độ dòng: 0,01 đến 5 ml/phút, Ghép HPLC, phần mềm B 08.01, Độ phân giải mảnh: 0.7 Da, Độ chính xác Khối lượng mass: 0.1 Da, Chế độ chạy: MRM, SIM, Scan, neutral loss/gain, Precursor ion, Tốc độ scan: 12500 Da/s, Thời gian lưu MRM (dwell time): 1ms, Tốc độ quét MRM: 450/time segment. |
|  | Thiết bị quang phổ tử ngoại (UV-Vis) | Máy chính: khoảng bước sóng 190-1100 nm, độ rộng khe sáng 1nm; độ chính xác bước sóng ± 0,3 nm. Bộ máy tính và máy in. |
|  | Tủ ấm | Nhiệt độ từ 0 (ít nhất 200C dưới nhiệt độ môi trường) đến 700C |
|  | Tủ hút | Kích thước hữu dụng: 1450x750x1200 mm Tốc độ hút: 0.4 ~ 0.6m/s Độ ồn: ≤ 60dB Đèn chiếu sáng Quạt hút: Tích hợp quạt ly tâm; điều chỉnh được tốc độ Cửa phía trước: Kính chịu lực, chịu nhiệt. Vật liệu khung bên ngoài: Inox 304 Vật liệu thân trong tủ: Composite Vật liệu bàn làm việc: Vật liệu tổng hợp chịu nhiệt, acid, dung môi. Nguồn điện: 220V ± 10%, 60/50Hz |
|  | Tủ lạnh | Dung tích 460 lít Công nghệ làm lạnh nhiệt độ 0-20 oC |
|  | Tủ sấy | Phạm vi đo 5-300oC Vạch chia: 0,1oC |

# b) Kiểm nghiệm, khảo nghiệm vắc xin, kháng thể, chế phẩm sinh học dùng trong thú y

| STT | Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
|  | Buồng cấy sinh học | Nguồn điện : 220-240V/50-60Hz; Model : BAS II Quạt hút tiết kiệm năng lượng và có độ ồn thấp; Tiệt khuẩn khoang làm việc : tia UV |
|  | Cân phân tích | Sartorius – 220V, Model CP323S |
|  | Đèn chiếu sáng | Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Đèn tím | Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Điều hòa nhiệt độ | Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Hệ thống điều hòa chuồng nuôi | Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Hệ thống Elisa | - Laptop HP; Model: 14s-fq1080AU - Máy rửa ELISA Thermoscientific; Model: Thermoscientific 888 - Máy đọc ELISA Thermoscientific; Model: Thermoscientific 1550 - Máy in HP Laser MFP 135a; Model: HP Laser MFP 135a |
|  | Lò vi sóng | Panasonic - Model : NN-SM33HM; 220V; 50-60 Hz |
|  | Máy hút ẩm | Thiết bị có khả năng làm giảm và cân bằng độ ẩm không khí trong một phạm vi nhất định |
|  | Máy li tâm | Hãng Hermle Z326K; 230VAC , 3.0 A; 50/60Hz Model : Z326K |
|  | Máy vortex | 24V ; 1,5A , 20 W; 4200 RPM; Model : Vortex V2H |
|  | Micropipet đa kênh | Dải thể tích từ 5-5000µl, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Nồi hấp | Nồi hấp xách tay – Trung Quốc |
|  | Nồi hấp cách thủy | WTB24. Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Tủ ấm | Hãng Sanyo - Model : MIR-H163-PK; 220V, 50Hz |
|  | Tủ ấm CO2 | Hãng Sanyo - Model: MCO-15AC |
|  | Tủ ấm mát | Phù hợp nuôi cấy hầu hết các vi sinh vật ở điều kiện tiêu chuẩn |
|  | Tủ âm sâu (-80oC) | Hãng Sanyo - Model MDF-U33V-PB; AC 220V, 50 Hz; 4,9A ; 570W; Trọng lượng 255kg |
|  | Tủ bảo quản mẫu | Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Tủ sấy | Hãng Heraeus - Typ T6; 2500C; 230v; 5,3A; 1,22kw; 50/60Hz |

# 4. Dịch vụ khảo nghiệm, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi

| STT | Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
|  | Hệ thống phổ hấp thu phân tử/ Máy quang phổ hấp thụ tử ngoại khả biến (UV-VIS spectrophotometer) | Dải bước sóng (Wavelength Range): 190 – 1100 nm (thường là 190–800 nm) Độ chính xác bước sóng (Wavelength Accuracy): ±0.1–±1.0 nm Độ lặp lại bước sóng (Wavelength Repeatability): ±0.1 nm Băng thông phổ (Spectral Bandwidth): 0.5 – 5.0 nm (một số máy có thể thay đổi được, ví dụ: 1/2/4 nm) Độ chính xác đo quang (Photometric Accuracy): ±0.002 – ±0.005 Abs (tại 1.0 Abs) Độ ổn định (Baseline Stability): ±0.001 Abs/h Dải đo quang (Photometric Range): -3.0 đến +3.0 Abs Nguồn sáng: Đèn Deuterium (UV) và Tungsten-Halogen (Vis) Detector: Thường dùng photodiode hoặc CCD (Array detector trong máy đa kênh) Chế độ đo: Absorbance, Transmittance, Concentration, Spectrum Scan, Kinetics Tốc độ quét phổ (Scan Speed): Thường từ 100 – 3000 nm/phút Kích thước cuvet: Chuẩn 10 mm (một số hỗ trợ 1 – 50 mm) Loại cuvet: Thủy tinh (Vis), thạch anh (UV), nhựa (một số ứng dụng đơn giản) Hiển thị và lưu trữ dữ liệu: Màn hình LCD cảm ứng hoặc máy tính điều khiển, hỗ trợ USB hoặc SD card |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS | Loại đầu dò: Khối phổ 2 lần MS Chế độ ion hóa: ESI (dương và âm) Khoảng khối: 50 – 800 m/z Độ phân giải khối: m/z 0.5 (FWWHM) Độ nhạy S/N: > 50,000 :1 (tùy theo model) Các nguồn ion hóa có thể sử dụng: ESI, APCI, Multimode, APPI,… Thay đổi nguồn ion hóa dễ dàng Sử dụng đầu dò dynode điện thế cao Hệ chân không với 2 bơm: 01 bơm turbo và 1 bơm rotary Chức năng quét thu dữ liệu: Quét toàn thang MS Quét Ion sản phẩm Quét Ion ban đầu Quét trung tính Quét chọn mảnh Quét MRM Quét đồng thời MRM và thu thập ion sản phẩm PIC Chuyển cực đồng thời, chuyển mode ion hóa đồng thời Khoảng phổ: 2 đến > 2000 m/z Tốc độ quét: > 20,000 Da/giây Độ ổn định khối: < 0.1 Da trên 24 giờ |
|  | Hệ thống phổ hấp thu nguyên tử | Nguyên lý hoạt động: Dựa trên sự hấp thu ánh sáng của các nguyên tử ở trạng thái hơi. Nguồn sáng: Đèn cathode rỗng (Hollow Cathode Lamp - HCL) hoặc đèn EDL (Electrodeless Discharge Lamp) tùy theo nguyên tố cần phân tích. Dải bước sóng: 190 – 900 nm (tùy model máy). Băng thông phổ (spectral bandwidth): Có thể điều chỉnh, thường trong khoảng 0.1 – 2.0 nm. Hệ thống đơn sắc (Monochromator): Thường dùng lưới nhiễu xạ để chọn bước sóng cần thiết. Bộ dò (Detector): Photomultiplier Tube (PMT) – ống nhân quang có độ nhạy cao. Buồng nguyên tử hóa: Thường sử dụng nguyên tử hóa bằng ngọn lửa (flame AAS) hoặc lò graphit (graphite furnace AAS – GFAAS). Nguyên tử hóa bằng ngọn lửa: Dùng hỗn hợp khí Acetylene/Air hoặc Acetylene/N2O. Nguyên tử hóa bằng lò graphit: Cho độ nhạy cao hơn, lượng mẫu nhỏ (~10–20 µL). Độ nhạy: Tùy nguyên tố, thường có thể phát hiện ở mức ppb (μg/L). Độ lặp lại (Repeatability): ±1% hoặc tốt hơn. Tự động hóa: Có thể kèm theo bộ lấy mẫu tự động (autosampler). Phần mềm điều khiển: Có giao diện điều khiển máy, hiệu chuẩn, xử lý dữ liệu. Nguồn điện yêu cầu: Thường 220V, 50/60 Hz. Kích thước và khối lượng: Tùy model, thường ~50–80 kg. |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC | Bơm (Pump) Loại bơm: Bơm piston kép (dual piston), thường là loại bơm gradient (isocratic hoặc quaternary). Dải lưu lượng: 0.001 – 10.0 mL/phút (phổ biến là 0.001 – 5.0 mL/phút). Độ chính xác lưu lượng: ±1% hoặc ±2 µL/phút. Áp suất tối đa: 4000 – 6000 psi (hoặc ~40 MPa). Bộ tiêm mẫu (Autosampler hoặc Manual Injector) Dung tích tiêm mẫu: 1 – 100 µL (tùy chọn). Độ lặp lại: < 1% RSD. Số lượng vị trí mẫu: 10 – 120 vị trí (tùy autosampler). Đầu dò (Detector) UV/Vis Detector: Dải bước sóng: 190 – 600 nm (thường), một số model lên đến 800 nm. Độ nhạy: < 1.0 × 10⁻⁵ AU. Độ phân giải bước sóng: 1 nm. PDA (Photodiode Array Detector): Quét đa bước sóng đồng thời. Bước sóng: 190 – 800 nm. Số diode: 256 – 1024. Detector khác: RID (khúc xạ), FLD (huỳnh quang), ELSD, MS,... Máy tính và phần mềm điều khiển tương thích. |
|  | Hệ thống sắc ký khí | Hệ thống tiêm mẫu (Injector) Loại tiêm mẫu: Tiêm tay hoặc autosampler (tự động). Loại buồng tiêm: Split/Splitless, PTV (Programmable Temperature Vaporizing), On-column. Nhiệt độ buồng tiêm: Lên đến 400–450°C. Hệ thống điều khiển nhiệt độ (Oven) Dải nhiệt độ: Thường từ nhiệt độ phòng đến 400–450°C. Tốc độ gia nhiệt: 0.1–120°C/phút. Số bậc nhiệt: 7–20 bậc (temperature ramps). Đầu dò (Detector) Phù hợp với các loại detector: FID, TCD, ECD, NPD, MS… Máy tính và phần mềm điều khiển tương thích. |
|  | Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS | Hệ thống GC (Gas Chromatograph) Lò cột (Oven): Nhiệt độ thường từ -20°C đến 450°C hoặc hơn. Tốc độ gia nhiệt: Lên đến 120°C/phút hoặc cao hơn. Số chương trình nhiệt độ: Tối thiểu 20 bước. Injector (bộ tiêm mẫu): Chế độ Split/Splitless, PTV, hoặc headspace. Loại cột: Cột mao quản (Capillary), đường kính thường 0.25 mm, chiều dài 30 m, pha tĩnh tùy ứng dụng. Carrier Gas: Thường dùng Helium, Hydrogen hoặc Nitrogen với dòng khí điều khiển điện tử (EPC). Hệ thống MS (Mass Spectrometer) Loại khối phổ: Quadrupole, Ion Trap, hoặc Time-of-Flight (TOF). Nguồn ion hóa: Electron Impact (EI) 70 eV là phổ biến; có thể có CI (Chemical Ionization). Dải khối lượng (Mass range): Thường từ 10 đến 1050 amu hoặc hơn. Độ phân giải khối phổ: ≥ 0.1 amu (unit mass resolution). Độ nhạy: Có thể phát hiện tới mức fg (femtogram) hoặc ppb/ppt. Thời gian quét (Scan speed): Lên đến 20,000 u/giây hoặc hơn. Chế độ phân tích: Full Scan, SIM (Selected Ion Monitoring), MRM (nếu là MS/MS). |
|  | Hệ thống ICP | Nguồn plasma: Dòng plasma: 10-20 L/phút Argon Công suất plasma: khoảng 1200-1600 W Phương pháp phun mẫu: Phun nhúng (Concentric nebulizer) Lượng mẫu tiêu thụ: khoảng 1-2 mL/phút Phân tích phổ: Phạm vi bước sóng: 160 – 800 nm (tùy model) Độ phân giải bước sóng: ~0.005 – 0.01 nm Số kênh quang phổ: hàng trăm đến hàng nghìn Độ nhạy và phát hiện: Giới hạn phát hiện (LOD): từ ppb đến ppt (tùy nguyên tố) Dải tuyến tính: rộng, từ ppb đến ppm Hệ thống quang học: Lăng kính hoặc mạng phân giải cao Detector: CCD hoặc photomultiplier tube (PMT) Tự động hóa: Hệ thống lấy mẫu tự động (autosampler) Phần mềm điều khiển và xử lý dữ liệu |
|  | Bể ổn nhiệt/Nồi cách thủy | Dải nhiệt độ làm việc: từ +0°C đến 200°C Độ phân giải nhiệt độ: ±0.1°C hoặc ±0.01°C Độ chính xác nhiệt độ: ±0.1°C đến ±0.5°C Dung tích bể: 5 lít, 10 lít, 20 lít, 30 lít, 50 lít... Kiểu điều khiển: Vi xử lý PID (hoặc kỹ thuật số) Cảm biến nhiệt độ: Pt100 hoặc Thermocouple Vật liệu bể: Inox SUS 304 hoặc SUS 316 không gỉ Vật liệu vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ Hệ thống gia nhiệt: Điện trở chìm hoặc cuộn dây gia nhiệt Tính năng bảo vệ: Chống quá nhiệt, chống khô, bảo vệ quá dòng Cấp độ an toàn: đạt IPX4 trở lên đối với nước và điện Nguồn điện: 220V / 50Hz (hoặc theo yêu cầu) Tuần hoàn nhiệt độ: loại tuần hoàn bên trong hoặc có bơm tuần hoàn ngoài Chức năng khác (tùy chọn): Timer, báo lỗi, cài đặt nhiệt độ tối đa/tối thiểu, giao tiếp RS232/USB |
|  | Bể rửa/Máy lắc siêu âm | Dung tích: 0.8L – 30L Tần số siêu âm: 28 – 40 kHz Công suất siêu âm: 50 – 500W Công suất gia nhiệt: 100 – 600W Nhiệt độ làm việc: từ nhiệt độ phòng đến 80°C Thời gian hẹn giờ: 1 – 99 phút (có thể cài đặt theo nhu cầu) Chất liệu bể: Inox SUS 304 hoặc SUS 316 (chống ăn mòn, dễ vệ sinh) |
|  | Bếp điện | Công suất 1800W - 2200W (cho bếp đơn), 3500W - 4200W (cho bếp đôi) Điện áp 220V / 50Hz Chịu được hóa chất |
|  | Bơm chân không | Loại bơm: Phù hợp với phương pháp thử Công suất động cơ (Motor Power): Phù hợp với phương pháp thử Nguồn điện: Điện áp và pha 1 pha hoặc 3 pha, thường là 220V/380V - 50Hz hoặc 60Hz Độ ồn (Noise Level): Phù hợp với phương pháp thử Kích thước và trọng lượng: Phục vụ cho việc bố trí lắp đặt Loại chất bôi trơn (nếu có): Phù hợp với phương pháp thử |
|  | Cân kỹ thuật | Phạm vi cân (Capacity) : 120 g – 3000g Độ chia (Độ phân giải - Readability / Division): 0,1 g Nguồn điện: AC 220V/50Hz Màn hình hiển thị: LCD, LED, có đèn nền (backlight). |
|  | Cân phân tích | Khả năng cân tối đa: 100g / 200g / 300g Độ phân giải (độ nhạy): 0.1 mg hoặc 0.01 mg Độ lặp lại: ±0.1 mg hoặc ±0.2 mg Độ tuyến tính: ±0.2 mg Thời gian ổn định: 2 – 8 giây (tùy dòng cân) Đơn vị cân: g, mg, ct, oz, dwt, GN… Màn hình hiển thị: LCD hoặc LED, thường có đèn nền Cổng kết nối: RS232 / USB (kết nối máy in, máy tính) Nguồn điện: AC adapter hoặc pin sạc Hiệu chuẩn: Tự động (internal calibration) hoặc bằng quả chuẩn Nhiệt độ làm việc: 15°C – 30°C (nhiệt độ phòng ổn định là tốt nhất) |
|  | Đồng hồ bấm giây điện tử phòng thí nghiệm | Loại: Cơ học (analog) / Điện tử / Kỹ thuật số Độ chính xác: ±0.1s / ±0.01s / ±0.001s (tùy mẫu cao cấp) Khoảng đo thời gian: 0 đến 30 phút / 60 phút / 24 giờ (tùy loại) Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 giây / 0.1 giây / 0.01 giây / 0.001 giây |
|  | Hệ thống phòng sạch vi sinh vật | Áp suất phòng sạch (Differential Pressure): Áp suất dương, phòng sạch có áp suất cao hơn khu vực bên ngoài để ngăn ngừa bụi bẩn xâm nhập. Mức chênh lệch chuẩn là 10 – 15 Pa giữa các khu vực khác cấp độ. Tốc độ luồng khí và số lần trao đổi khí (Air Flow & ACH): Unidirectional flow (luồng một chiều) 0.45 m/s ± 20% (ISO 5). Air Change Rate (ACH) là số lần thay đổi không khí mỗi giờ. Lọc khí (HEPA/ULPA Filters). Vật liệu xây dựng: Không tạo bụi, dễ lau chùi, kháng hóa chất. Có hệ thống HVAC để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và lọc không khí. |
|  | Kính hiển vi soi tinh có gắn Camera | Độ phóng đại: tối đa 640× Quang học: Thị kính 16× (nghiêng 45°) Vật kính: 4×/0.10, 10×/0.25, 40×/0.65 Mâm xoay 360°, 3 vị trí vật kính Tụ quang Abbe, điều chỉnh màng chắn sáng Chiếu sáng: LED/Halogen, có điều chỉnh độ sáng Camera: MP100, kết nối máy tính (gồm phần mềm và cáp) Nguồn: 220 V / 50 Hz |
|  | Lò vi sóng cho vi sinh | Công suất: 700 – 1200 W Tần số vi sóng: 2.45 GHz (tần số chuẩn cho lò vi sóng) Dung tích khoang: từ 17 đến 30 lít, tùy theo mục đích và kích thước mẫu xử lý Chế độ vận hành: chế độ vi sóng liên tục (Continuous) và chế độ vi sóng ngắt quãng (Pulsed), giúp tránh làm quá nhiệt mẫu Kiểm soát nhiệt độ: có tích hợp cảm biến nhiệt để kiểm soát và giới hạn nhiệt độ mẫu Chất liệu khoang: thép không gỉ hoặc hợp kim phủ chống ăn mòn, dễ vệ sinh, đảm bảo an toàn cho mẫu Chức năng tiệt trùng: lò vi sóng dùng trong vi sinh thường được sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, mẫu hoặc môi trường nuôi cấy, có thể đi kèm với bộ điều khiển thời gian, nhiệt độ và công suất Tính năng an toàn: khóa cửa tự động khi lò hoạt động, cảm biến chống quá nhiệt, cảnh báo khi hoạt động quá công suất |
|  | Lò vi sóng phá mẫu cho máy AAS | Công suất vi sóng: khoảng 800 – 1600 W Dung tích buồng phá mẫu: từ 1 – 100 lít Số lượng mẫu cùng lúc: 6 – 20 mẫu/chu kỳ Áp suất làm việc: tối đa 40 bar, có thể chịu được áp suất cao để phá mẫu các mẫu khó Nhiệt độ phá mẫu: tối đa 250 – 300 °C Kiểm soát nhiệt độ và áp suất: có cảm biến nhiệt độ và áp suất theo thời gian thực, hệ thống điều khiển tự động PLC hoặc vi xử lý Chế độ phá mẫu: chương trình phá mẫu đa bước (multi-step digestion program), tự động điều chỉnh công suất vi sóng dựa trên nhiệt độ và áp suất Chất liệu buồng phá mẫu và bình phá mẫu: buồng thường bằng thép không gỉ hoặc hợp kim chịu nhiệt, bình phá mẫu bằng Teflon hoặc các vật liệu chịu hóa chất và áp suất cao Giao diện điều khiển: màn hình cảm ứng hoặc bảng điều khiển số, có phần mềm lập trình và lưu trữ quy trình phá mẫu Tính năng an toàn: cảm biến phát hiện rò rỉ khí và áp suất quá cao, khóa cửa tự động khi hoạt động, hệ thống làm mát tự động |
|  | Máy chuẩn độ đo thế | Phạm vi đo điện thế (Potential Range): từ -2000 mV đến +2000 mV Độ phân giải điện thế (Potential Resolution): khoảng 0.1 mV hoặc tốt hơn Độ chính xác đo điện thế (Potential Accuracy): ±1 mV hoặc ±0.5 mV Phạm vi thể tích chuẩn độ (Titration Volume Range): từ vài microlít đến vài trăm ml, tùy loại bơm chuẩn độ (buret tự động) Độ phân giải thể tích chuẩn độ (Volume Resolution): thường khoảng 0.01 ml hoặc 0.001 ml tùy máy Tốc độ chuẩn độ (Titration Speed): có thể điều chỉnh được, thường từ 0.1 ml/phút đến vài ml/phút Nguồn điện: AC 220V/50Hz hoặc 110V tùy vùng, hoặc pin sạc trong máy cầm tay Màn hình hiển thị: LCD hoặc màn hình cảm ứng, hiển thị điện thế, thể tích chuẩn độ, kết quả Chức năng tự động: tự động phát hiện điểm tương đương (điểm kết thúc chuẩn độ) qua sự thay đổi điện thế, tự động tính toán nồng độ, tự động in kết quả nếu có máy in tích hợp Kết nối: cổng USB, RS232 hoặc Bluetooth tùy model để kết nối với máy tính hoặc máy in |
|  | Máy dập mẫu | Công suất: 250W – 500W Điện áp: 220V/50Hz Tốc độ quay: từ 0 – 3000 vòng/phút (có thể điều chỉnh) Kích thước mẫu: có thể nghiền hoặc dập mẫu từ vài gram đến vài trăm gram Vật liệu thân máy: thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm, đảm bảo vệ sinh và bền bỉ Kích thước máy: khoảng 40cm x 30cm x 20cm (có thể khác nhau tùy hãng) Chức năng: nghiền, dập mẫu; có thể có thêm chế độ cài đặt thời gian và tốc độ Phụ kiện đi kèm: bộ khuôn dập, chày nghiền, bộ lọc bụi |
|  | Máy lắc ngang | Kiểu lắc: lắc ngang (lắc tròn hoặc lắc đa năng) Tốc độ lắc: thường từ 20 - 300 vòng/phút (rpm) Hành trình lắc (biên độ lắc): khoảng 10 - 30 mm (có thể điều chỉnh) Kích thước bàn lắc: thường từ 200 x 200 mm đến 400 x 400 mm Tải trọng tối đa: từ 3 kg đến 10 kg tùy model Điều khiển: cơ hoặc kỹ thuật số với màn hình hiển thị tốc độ, thời gian Chế độ hẹn giờ: từ vài phút đến 24 giờ hoặc chạy liên tục Nguồn điện: 220V, 50/60Hz (có thể có phiên bản 110V) Động cơ: động cơ DC hoặc AC với độ bền cao, ít ồn Vật liệu: thường bằng thép không gỉ hoặc hợp kim chống gỉ |
|  | Máy lắc xoáy (Voltex) | Nguồn điện: 220V/110V, 50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ: khoảng 20-50W Tốc độ lắc: từ 600 đến 3000 vòng/phút (RPM) hoặc tùy chỉnh Kiểu lắc: lắc xoay tròn (vortex) Độ rộng quỹ đạo lắc: khoảng 4 - 5 mm Thời gian hoạt động: có thể điều chỉnh từ 1 phút đến liên tục Chức năng: điều chỉnh tốc độ vô cấp, chế độ hoạt động liên tục hoặc gián đoạn Chất liệu bề mặt: thường là kim loại hoặc nhựa bền, dễ vệ sinh |
|  | Máy ly tâm lạnh | Tốc độ quay (rpm - vòng/phút): từ vài nghìn đến vài chục nghìn vòng/phút tùy loại máy Lực ly tâm (RCF - Relative Centrifugal Force): lực ly tâm tương đối, đo bằng g (lực trọng trường), thường từ vài trăm đến vài chục nghìn g Dung tích rotor: dung tích tối đa của rotor phù hợp với phương pháp thử Kiểu rotor: rotor cố định, rotor góc nghiêng, rotor swing-out (quay ngang) tùy mục đích sử dụng Điều khiển nhiệt độ: có thể điều chỉnh nhiệt độ từ khoảng -20°C đến +40°C Chế độ vận hành: vận hành liên tục hoặc vận hành theo chu trình có cài đặt thời gian Nguồn điện: thường sử dụng điện 220V |
|  | Máy PCR | Phạm vi nhiệt độ: khoảng 4°C đến 99°C, chính xác ±0.1°C Điều khiển nhiệt độ: hệ thống nhiệt khối Peltier (hoặc hệ thống làm lạnh và làm nóng nhanh), tăng giảm nhiệt độ nhanh với tốc độ thay đổi khoảng 3–6°C/giây (tùy model) Chế độ làm nóng và làm lạnh: làm nóng nhanh, làm lạnh nhanh hoặc tự nhiên Số chu kỳ PCR: từ 1 đến 99 chu kỳ (có thể cài đặt tùy chỉnh) Số vị trí ống: 96 giếng (standard PCR 96-well) hoặc 48, 384 giếng tùy model Phần mềm điều khiển: giao diện màn hình cảm ứng hoặc nút bấm, có thể kết nối máy tính để lập trình và lưu dữ liệu Dung tích mỗi giếng: từ 10 đến 100 µl (tùy model) Chế độ bảo vệ và an toàn: cảnh báo quá nhiệt, tự động dừng khi gặp lỗi Nguồn điện: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
|  | Máy tính bàn | Phù hợp với thiết bị chuyên dụng |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Dung tích: 20 lít, 40 lít, 80 lít, 100 lít, 150 lít hoặc lớn hơn Nhiệt độ tiệt trùng: 121°C hoặc 134°C Áp suất làm việc: 1.1 – 2.2 bar (thường khoảng 1.5 bar) Thời gian tiệt trùng: từ 15 đến 60 phút tùy vật liệu và quy trình Nguồn điện: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz tùy model Chất liệu buồng hấp: thép không gỉ SUS304 hoặc SUS316 Hệ thống điều khiển: bảng điều khiển kỹ thuật số hoặc cơ, có thể có chức năng cài đặt chương trình tự động An toàn: van xả áp suất tự động, van an toàn, cảm biến nhiệt độ và áp suất |
|  | Phần mềm chuyên dụng | Phù hợp với thiết bị |
|  | Thiết bị điện di gel | Nguồn điện: điện áp thường từ 50 – 300 V, dòng điện 100 – 500 mA, công suất 15 – 50 W, chế độ vận hành DC (dòng một chiều) Buồng điện di (tank hoặc chamber): kích thước gel từ 7 x 7 cm đến 20 x 20 cm, dung tích buồng chứa đệm khoảng 500 ml – 2000 ml, vật liệu thường là acrylic hoặc nhựa trong suốt Điện cực: chất liệu bạc hoặc carbon, không oxy hóa, khoảng cách giữa điện cực 10 – 20 cm Điều khiển: có thể điều chỉnh điện áp và dòng điện tùy chọn, một số thiết bị có màn hình hiển thị điện áp, dòng điện và thời gian chạy Tính năng an toàn: chống rò điện, ngắt mạch tự động khi quá tải, nắp đậy an toàn bảo vệ người dùng |
|  | Thiết bị đo nồng độ tinh trùng | Phương pháp đo: đếm tinh trùng bằng kỹ thuật hình ảnh (digital imaging) hoặc quang học (spectrophotometry) Phạm vi đo: khoảng nồng độ tinh trùng từ 1 triệu/mL đến 500 triệu/mL hoặc cao hơn tùy thiết bị Độ chính xác: sai số ±5-10% tùy thiết bị Thời gian đo: thường từ vài giây đến vài phút Dung tích mẫu: từ 10 µL đến vài mL tùy thiết bị Hiển thị kết quả: màn hình LCD/LED, có thể kết nối với máy tính hoặc điện thoại qua USB/Bluetooth Nguồn điện: pin sạc hoặc nguồn điện trực tiếp (AC adapter) Kích thước và trọng lượng: thường nhỏ gọn, cầm tay hoặc để bàn Tính năng bổ sung: đếm vận động tinh trùng (motility), lưu trữ dữ liệu, phân tích và in kết quả |
|  | Thiết bị soi Gel có gắn Camera | Nguồn sáng: đèn UV hoặc đèn LED ánh sáng xanh (blue light), công suất đèn khoảng 6W - 30W tùy loại Kích thước vùng chiếu sáng: phù hợp với gel cỡ từ 10 x 10 cm đến 20 x 20 cm. Camera: độ phân giải thường từ 2 MP đến 12 MP (tùy model), cảm biến CMOS/CCD chất lượng cao để bắt hình ảnh sắc nét, có thể quay video và chụp ảnh tĩnh, kết nối với máy tính qua USB hoặc các giao diện khác như HDMI, WiFi tùy thiết bị. Màn hình hiển thị (nếu có): LCD hoặc TFT khoảng 7 inch trở lên. Phần mềm xử lý hình ảnh: hỗ trợ chỉnh sáng, tương phản, đo khoảng cách band, định lượng băng gel, phần mềm thường đi kèm chạy trên Windows hoặc MacOS Chất liệu: thường là nhựa ABS hoặc kim loại nhẹ bền chắc. Nguồn điện: adapter AC 220V |
|  | Tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật | Dung tích: thường có nhiều loại dung tích, phổ biến từ 20 lít đến 400 lít hoặc hơn, tùy nhu cầu sử dụng. Khoảng nhiệt độ hoạt động: thường từ 5°C trên nhiệt độ phòng đến 60-70°C, một số loại có thể điều chỉnh rộng hơn, ví dụ từ 5°C đến 80°C. Độ chính xác nhiệt độ: từ ±0.1°C đến ±1°C tùy model. Kiểm soát nhiệt độ: bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số hoặc cơ học, có cảm biến nhiệt độ bên trong (thường là cảm biến Pt100 hoặc nhiệt điện trở). Bố trí kệ: có thể có nhiều kệ và điều chỉnh được chiều cao để đặt mẫu. Vật liệu bên trong: thường là thép không gỉ hoặc nhôm tráng men giúp dễ vệ sinh và chống ăn mòn. Vật liệu bên ngoài: thép sơn tĩnh điện hoặc inox Nguồn điện: 220V/50Hz. |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II | Vật liệu chế tạo: Khung tủ: Thép phủ sơn tĩnh điện hoặc inox 304 Mặt làm việc: Inox 304 hoặc vật liệu chống hóa chất Lớp lọc không khí: Bộ lọc HEPA (High-Efficiency Particulate Air) tiêu chuẩn H14 hoặc tương đương Hiệu suất lọc ≥ 99.995% với hạt kích thước 0.3 micron Lưu lượng không khí: Lưu lượng hút: khoảng 0.5 - 0.7 m/s (tùy thiết kế) Lưu lượng thổi: khoảng 0.3 - 0.5 m/s Hệ thống tuần hoàn khí tách biệt, không khí ra ngoài được lọc qua HEPA Mức bảo vệ: Bảo vệ người sử dụng, môi trường và mẫu vật trong tủ Cấp độ bảo vệ sinh học cấp 2 (BSL-2) Cửa kính: Cửa kính cường lực trong suốt, có thể nâng hạ hoặc mở trượt Độ trong suốt cao, chống phản chiếu Có thể trang bị cửa kính tự động hoặc có cảm biến an toàn Hệ thống chiếu sáng: Đèn huỳnh quang hoặc LED tiết kiệm năng lượng, cường độ chiếu sáng khoảng 1000 lux trở lên trên mặt làm việc Nguồn điện: Điện áp: 220V ± 10%, tần số 50Hz hoặc 60Hz Công suất: ~300 - 600 W tùy model Tính năng an toàn: Cảm biến áp suất, cảnh báo mất áp suất lọc Hệ thống báo động khi cửa mở quá mức, lọc HEPA cần thay Bộ điều khiển tốc độ quạt, màn hình hiển thị thông số Hệ thống chống tĩnh điện, chống cháy. |
|  | Tủ hút khí độc | Vật liệu: Thân tủ: Thép sơn tĩnh điện hoặc inox 304 (chống ăn mòn). Mặt làm việc: Inox 304 hoặc nhựa phenolic (chịu hóa chất). Kính chắn: Kính cường lực hoặc kính cường lực dày 6-8 mm. Tốc độ dòng khí (Air velocity): 0.4 - 0.6 m/s (40-60 fpm) tại cửa tủ để đảm bảo hút khí hiệu quả và an toàn. Lưu lượng khí (Airflow volume): 800 - 1200 m³/h tùy theo kích thước tủ Hệ thống hút: Quạt hút ly tâm hoặc quạt hút trục với công suất phù hợp. Có hệ thống ống dẫn khí thải ra ngoài hoặc kết nối hệ thống xử lý khí độc Hệ thống chiếu sáng: Đèn huỳnh quang hoặc đèn LED chiếu sáng phía trong tủ. Hệ thống kiểm soát: Màn hình hiển thị tốc độ gió. Cảm biến cảnh báo tốc độ gió thấp. Công tắc điều khiển quạt và đèn. |
|  | Tủ lạnh âm sâu | Nhiệt độ hoạt động: Thường từ -18°C đến -70°C hoặc thấp hơn Dung tích: Từ vài chục lít đến vài trăm lít (thường 50L, 100L, 200L, 300L,...) Loại tủ: Tủ đứng hoặc tủ nằm ngang (ngăn đông phẳng) Công nghệ làm lạnh: Máy nén (compressor) và hệ thống làm lạnh bằng gas (R134a, R600a, hoặc R404a...) Điện áp: Thường là 220V/50Hz hoặc 110V/60Hz tùy vùng Tiêu thụ điện: Từ khoảng 1-3 kWh/ngày (tùy dung tích và model) Chất liệu: Thường bằng inox hoặc thép phủ sơn tĩnh điện, có lớp cách nhiệt dày (Polyurethane) Cửa tủ: Cửa kính hoặc cửa thép, có gioăng cao su chống thoát nhiệt Điều khiển: Nút chỉnh nhiệt độ cơ hoặc bảng điều khiển điện tử |
|  | Tủ lạnh bảo quản chuẩn | Phù hợp phương pháp thử |
|  | Tủ mát bảo quản mẫu | Phù hợp phương pháp thử |
|  | Tủ sấy | Nhiệt độ làm việc: Phổ biến từ khoảng 50°C đến 300°C. Một số tủ sấy đặc biệt có thể lên đến 350°C hoặc hơn Độ đồng đều nhiệt: ±1°C đến ±3°C tùy loại Cơ chế làm nóng: Thanh điện trở (điện trở dây mayso). Có quạt thổi đối lưu giúp nhiệt phân bố đều hơn (tủ sấy đối lưu cưỡng bức) Thời gian làm nóng: Tùy theo model, thường 20-40 phút để đạt nhiệt độ cài đặt Vật liệu làm buồng sấy: Thép không gỉ hoặc thép phủ sơn tĩnh điện Điều khiển: Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số (PID) hoặc analog. Có thể có màn hình hiển thị nhiệt độ và thời gian Nguồn điện: 220V/50Hz |
|  | Tủ sấy chân không | Dải nhiệt độ sấy: Khoảng từ 30°C đến 250°C (có thể khác nhau tùy nhà sản xuất) Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C đến ±3°C Áp suất chân không: Tạo chân không khoảng 10 – 100 Pa (tương đương 10⁻¹ đến 10⁻³ bar), có thể điều chỉnh được Thời gian sấy: Có thể cài đặt và điều chỉnh theo yêu cầu Kích thước tủ: Phụ thuộc dung tích, ví dụ: 600 x 600 x 600 mm, hoặc lớn hơn Chất liệu buồng sấy: Thường làm bằng inox SUS304 hoặc SUS316 để chống ăn mòn, dễ vệ sinh Hệ thống điều khiển: Bộ điều khiển PID hoặc vi xử lý, màn hình LCD hoặc cảm ứng Nguồn điện: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz (có thể tùy chỉnh) Hệ thống an toàn: Cảm biến nhiệt độ quá cao, áp suất vượt mức, hệ thống ngắt tự động khi có sự cố |
|  | Máy phân tích xơ thô | Phương pháp phân tích: Phương pháp Weende/AOAC để xác định xơ thô, Van Soest để xác định ADF, NDF, ADL (acid detergent lignin), phân tích cellulose, hemicellulose, pectin Khối lượng mẫu: 0.5 – 3.0 g Độ lặp lại (repeatability): ±1 % Số vị trí chiết: 06 mẫu cùng lúc Hiển thị thời gian: từ 0 đến 99 phút, có âm báo khi hoàn thành chu kỳ Cơ chế chiết: hỗ trợ cả chiết nóng và chiết lạnh; mẫu được đẩy bằng bơm khí, thuốc thử được thêm bằng bơm định lượng Điều khiển nhiệt độ: thông qua hệ thống điện tử tích hợp Vật liệu: cấu trúc bằng thép không rỉ, phủ men Epoxy để tăng độ bền và chống ăn mòn Công suất: 1 200 W |
|  | Hệ thống phân tích protein | Phương pháp phân tích: Phương pháp Kjeldahl Loại máy: Bán tự động hoặc tự động hoàn toàn Công suất chưng cất: 1 - 10 mẫu/giờ (tùy loại máy và thao tác người dùng) Dung tích bình phân hủy: 250 ml, 400 ml hoặc 800 ml Dung tích bình thu hồi: Thường từ 250 - 500 ml Dải đo (Hàm lượng N): 0.1 – 200 mg N (hoặc rộng hơn tùy model) Độ chính xác: ±1% Tự động thêm NaOH: Có (ở các máy tự động hoặc bán tự động) Tự động thêm nước: Có (nước cất và/hoặc nước làm mát) Tự động chưng cất: Có Tự động chuẩn độ (nếu có module chuẩn độ): Có (ở các hệ thống tích hợp chuẩn độ tự động) Nguồn điện: 220V – 50Hz Công suất tiêu thụ: ~800 – 1500W tùy loại máy Làm mát: Bằng nước (yêu cầu cấp nước liên tục hoặc dùng chiller) Chất liệu thân máy: Thép sơn tĩnh điện hoặc inox Chất liệu bộ sinh hàn: Thủy tinh borosilicate chịu nhiệt hoặc inox Tính năng an toàn: Tự động ngắt khi quá nhiệt, cảnh báo rò rỉ, van an toàn Bộ công phá mẫu: Phân hủy mẫu ở nhiệt độ cao, nhiều vị trí tùy từng hãng |
|  | Thiết bị thổi khí Nitơ | Số khối gia nhiệt: 2 khối (12 vị trí mỗi khối; tổng 24 vị trí) Dải lưu lượng khí Nitrogen: 0–12 L/phút Phạm vi nhiệt độ: +5 °C đến 150 °C Thời gian tăng nhiệt độ: ≤30 phút (từ 20 °C lên 150 °C) Ổn định nhiệt độ: ± 0.3 °C tại 40 °C; ± 0.5 °C tại 100 °C; ± 1 °C tại 120 °C Thời gian cài đặt tối đa: 99 giờ 59 phút Áp suất khí: ≤ 0.2 MPa Công suất tiêu thụ: 400 W Vật liệu khối gia nhiệt: Nhôm |
|  | Lò nung | Nhiệt độ tối đa 1200°C Nhiệt độ làm việc liên tục 1100°C Dung tích buồng nung 5 lít (hoặc 10L, 20L...) Kích thước buồng nung 200 x 200 x 300 mm (VD) Hệ thống điều khiển PID, có thể lập trình nhiệt Độ chính xác nhiệt độ ±1°C Tốc độ gia nhiệt 10~20°C/phút Vật liệu cách nhiệt Gạch chịu lửa, sợi gốm Nguồn điện 220V hoặc 380V Công suất tiêu thụ 2 ~ 5 kW Bảo vệ an toàn Ngắt quá nhiệt, cảnh báo lỗi |
|  | Máy lắc đứng | Chế độ lắc Lắc đứng hoặc nghiêng góc từ 0° đến 20° Số vị trí lắc 8 Bán kính lắc (biên độ) ≥ 40 mm Tốc độ lắc 50–300 vòng/phút, có thể điều chỉnh Chế độ hoạt động liên tục, theo khoảng thời gian, hoặc theo đường cong (curve run) Thời gian cài đặt 0–99 giờ với chức năng đếm ngược Dung tích phễu hỗ trợ từ 100 ml đến 2000 ml, bao gồm phễu chiết, bình nón, ống đong/so màu, bình định mức… Hiệu suất chiết 95–110% Nguồn cấp 220 V, 50 Hz |
|  | Máy pH | Thang đo pH 0.00 – 14.00 pH Độ phân giải pH 0.01 pH hoặc 0.001 pH (tùy model) Độ chính xác pH ±0.01 pH hoặc ±0.002 pH (cao cấp) Hiệu chuẩn 1 đến 5 điểm (theo chuẩn pH 4.01 / 7.00 / 10.01 hoặc các giá trị khác) Điện cực pH Dạng rời hoặc tích hợp, có thể thay thế; sử dụng gel hoặc dung dịch KCl Bù nhiệt độ Tự động (ATC) hoặc thủ công (MTC), dải 0 – 100 °C Nhiệt độ hoạt động 0 – 50 °C Độ ẩm hoạt động < 85% RH (không ngưng tụ) Màn hình hiển thị LCD hoặc LED, có thể có đèn nền Nguồn điện Pin AA/AAA hoặc pin sạc, một số dùng adapter điện lưới Chức năng khác Ghi dữ liệu, tự động giữ giá trị, kết nối USB/Bluetooth (tùy loại) |
|  | Máy lọc nước siêu sạch | Công suất lọc 5 – 100 lít/giờ hoặc hơn (tùy model) Nguồn cấp nước đầu vào Nước máy, nước RO, hoặc nước DI Nguồn điện 220V/50Hz Màn hình hiển thị Cảm ứng LCD hiển thị điện trở suất, TOC, lưu lượng… Cổng lấy nước 1–2 cổng, có thể điều chỉnh lưu lượng Chất liệu tiếp xúc nước Inox 316L hoặc nhựa y tế chống tạp chất Kết nối dữ liệu USB/Ethernet để lưu dữ liệu Chất lượng nước đầu ra Loại nước Type I Điện trở suất ≥ 18.2 MΩ·cm Độ dẫn điện @ 25°C ≤ 0.055 µS/cm TOC ≤ 5 ppb Vi sinh vật < 1 CFU/mL Ion kim loại nặng Không phát hiện |
|  | Máy cất nước 2 lần | Công suất cất 2 - 20 lít/giờ (tùy model) Nguồn điện 220V - 240V / 50-60Hz Công suất tiêu thụ điện 3000 – 6000 W (phụ thuộc công suất máy) Chất lượng nước đầu ra < 1.0 µS/cm hoặc > 1 MΩ·cm (siêu tinh khiết) Vật liệu chế tạo Thủy tinh borosilicate hoặc inox 304/316 Cảm biến mực nước Có (tự ngắt khi thiếu nước đầu vào) Bảo vệ quá nhiệt Có Làm mát Bằng nước tuần hoàn |
|  | Máy nghiền mẫu tinh | Kiểu nghiền: Nghiền va đập (impact) và cắt Kích thước đầu vào: Tối đa 15 mm Độ mịn sau nghiền: Tới 40 µm (tùy lưới sàng) Công suất mô tơ: ~1.1 – 2.2 kW Tốc độ rotor: 6.000 – 22.000 vòng/phút Dung tích buồng nghiền: 1 – 5 lít (tùy model và phụ kiện đi kèm) Vật liệu tiếp xúc mẫu: Thép không gỉ, thép mạ chrome, tungsten... |
|  | Máy lấy mẫu khí | Lưu lượng dòng khí (Flow rate): Dải lưu lượng 0.1 – 30 L/phút (tùy loại thiết bị). Độ chính xác lưu lượng ±5% hoặc tốt hơn. Loại bơm bơm màng, bơm piston, bơm chân không… Điều chỉnh lưu lượng: Thủ công hoặc tự động (PID điều khiển) Nguồn điện: Loại nguồn Pin sạc (Li-ion), điện xoay chiều (AC), hoặc kết hợp. Thời gian hoạt động liên tục 6 – 24 giờ (tùy theo loại pin và lưu lượng). Áp suất và nhiệt độ hoạt động: Áp suất làm việc từ -20 đến +100 kPa (tùy loại). Nhiệt độ môi trường hoạt động -10°C đến +50°C. |
|  | Máy lấy mẫu nước | Loại mẫu: Mẫu tổng hợp hoặc mẫu riêng rẽ. Chế độ lấy mẫu: Theo thời gian, theo lưu lượng, theo sự kiện hoặc thủ công. Thể tích mỗi mẫu: Có thể điều chỉnh 10 – 1000 mL hoặc hơn tùy máy. Số chai chứa mẫu: 1 – 24 chai (thường 1L hoặc 2L/chai). Vật liệu chai: Nhựa HDPE, thủy tinh, Teflon – tùy ứng dụng. Kiểu lấy mẫu: Bằng bơm hút chân không hoặc bơm nhu động (peristaltic pump). Chiều dài ống lấy mẫu: 5 – 30 mét (có thể tùy chọn dài hơn). Vật liệu ống: Silicone, Teflon, PVC… chịu hóa chất tốt. Đường kính ống: Thường 3/8 inch hoặc 1/4 inch. Nguồn điện: 220V AC, 12V DC (ắc quy), pin sạc hoặc năng lượng mặt trời. Bộ điều khiển: Màn hình LCD/LED, có thể lập trình lấy mẫu theo thời gian hoặc tín hiệu đầu vào. Bộ nhớ lưu trữ: Thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong (từ 512MB đến vài GB). Giao tiếp dữ liệu: USB, RS232, Ethernet, GPRS/4G, Modbus, Bluetooth… tùy model. Khả năng chống nước: IP55 – IP68 (tùy loại máy và mục đích sử dụng). Nhiệt độ vận hành: -20°C đến +50°C (tùy thiết bị). |
|  | Thiết bị BOD | Khoảng đo BOD: 0 – 4000 mg/l O₂ hoặc hơn tùy theo thể tích pha loãng. Số mẫu: 6 – 12 – 30 vị trí (tùy model). Phương pháp đo: Phương pháp manometric (đo áp suất khí). Nhiệt độ hoạt động: 20 ± 1°C (yêu cầu đặt trong tủ ấm). Thời gian phân tích: BOD5 (5 ngày), có thể theo dõi liên tục đến 30 ngày. Đơn vị hiển thị: mg/l O₂. Nguồn điện: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz. Giao tiếp dữ liệu: RS232 / USB / Bluetooth (tùy model). Môi trường hoạt động: 5 – 40°C, độ ẩm < 80% RH. Hiển thị kết quả: Màn hình LCD hoặc kết nối phần mềm qua máy tính. Phụ kiện kèm theo: Bình BOD 500 ml, nắp cảm biến, chai chứa KOH, giá đỡ. |
|  | Thiết bị đo COD | Phương pháp đo: Quang phổ hấp thụ ánh sáng hoặc phương pháp điện hóa (tuỳ loại máy); Phổ biến nhất: phương pháp quang phổ UV/Vis hoặc photometer Phạm vi đo: Thường từ 0 mg/L đến 1500 mg/L hoặc 0-2000 mg/L (tùy máy). Độ chính xác: ±5% hoặc tốt hơn, tùy model. Độ phân giải: Thường là 1 mg/L hoặc 0.1 mg/L. Thời gian đo: Từ 2 phút đến 20 phút (tùy quy trình chuẩn bị mẫu). Nguồn sáng: Đèn tungsten hoặc đèn halogen (cho thiết bị quang phổ). Bộ nhớ dữ liệu: Có hoặc không, có thể lưu trữ kết quả đo và ngày giờ. Hiển thị: Màn hình LCD hoặc màn hình màu, có thể hiển thị kết quả đo, biểu đồ. Nhiệt độ hoạt động: Thường 5-40°C Kích thước và trọng lượng: Đa dạng, thường nhỏ gọn, dễ di chuyển. Nguồn điện: Pin hoặc điện trực tiếp. |
|  | Hệ thống lọc cho vi sinh | Loại màng: Màng UF (Ultrafiltration) hoặc MF (Microfiltration) Kích thước khe lọc: 0.01 - 0.1 micromet (đủ để giữ lại vi sinh) Áp suất hoạt động: 1 - 4 bar Nhiệt độ hoạt động: 5 - 45°C Lưu lượng: Tùy công suất, ví dụ 1-10 m³/h cho hệ nhỏ, lớn hơn với hệ công nghiệp Chất liệu: Polyethersulfone (PES), PVDF, hoặc Ceramic Loại vi sinh lọc: vi khuẩn, nấm men, bào tử, vi sinh vật khác |
|  | Máy chiết chất béo | Số lượng mẫu: 6 vị trí Màn hình: hiển thị nhiệt độ làm việc / các thông số có thể cài đặt Độ tái lăp: (RSD): ≤ 1% Khả năng thu hồi: từ 50 đến 75% Thể tích thu lượng mẫu tối đa: 150 ml Số chương trình cài đặt: 29 Nhiệt độ làm việc: từ 100 đến 260 ° C Tốc độ nước làm mát: 2 lít / phút Khối lượng mẫu: từ 0,5 đến 15 g (thường là 2-3 g) Thể tích dung dịch: từ 30 đến 100 ml Thời gian phân tích: từ 0 đến 999 phút Thời gian thu hồi dung môi: từ 0 đến 999 phút Kết cấu vật liệu: kết cấu thép không gỉ sơn epoxy Kích thước (WXHXD): 700x620x390 mm Khối lượng: : 40Kg (66 lb) Công suất: 950 W |
|  | Máy hút ẩm | Công nghệ hút ẩm: Ngưng tụ lạnh nhờ máy nén lạnh Công suất hút ẩm: 16 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) Công suất điện tiêu thụ: 410W Thể tích bình chứa nước: 2.5L Độ ồn: 39dB |

# 5. Dịch vụ Tiêm phòng, tiêu độc khử trùng

| STT | Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy phun thuốc sát trùng | - Máy đeo vai. - Động cơ chạy xăng. - Dung tích bình: 20-25 lít - Áp lực phun: 1,5-2,5Mpa (15-25 Bar) - Lưu lượng tối đa: 8 lít/phút |
|  | Xi lanh tiêm gia súc | Xi lanh inox hoặc meka tiêm gia súc có dung tích 10ml |
|  | Xi lanh bán tự động tiêm gia cầm | Xi lanh bán tự động tiêm gia cầm có dung tích 1ml hoặc 2ml |

# II. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, hóa chất

# 1. Dịch vụ chẩn đoán thú y

| STT | Vật tư, hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Áo bảo hộ (bộ Blouse vải) | Vô trùng, có khả năng chống thấm nước |
| 2 | Áo choàng bảo hộ | Vô trùng, có khả năng chống thấm nước, hấp tiệt trùng, dùng 1 lần |
| 3 | Đầu típ không có lọc 1000 µl | Vô trùng, có khả năng hút được 1000 µl |
| 4 | Đầu tip không có lọc 200 µl | Vô trùng, có khả năng hút được 200 µl |
| 5 | Micropipet filter tip 1000µl | Vô trùng, có đầu lọc, có khả năng hút được 1000 µl |
| 6 | Micropipet filter tip 200µl | Vô trùng, có đầu lọc, có khả năng hút được 200 µl |
| 7 | Micropipet filter tip 30µl | Vô trùng, có đầu lọc, có khả năng hút được 30 µl |
| 8 | Đĩa nhựa 96 giếng đáy V | Chất liệu Polystyrene, có 96 giếng, vô trùng, đáy chữ V |
| 9 | Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng | Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút và các tác nhân lây qua đường hô hấp; có lớp chống thấm và các lớp lọc hạt nhỏ |
| 10 | Kim tiêm 20G | Vô trùng, bằng sắt, cso kích thước |
| 11 | Ống ly tâm 1.5-2 ml Free RNA/DNA | không chứa DNA và RNA; Ống chuyên dụng chịu được tốc độ nghiền cao, không bị rò rỉ, bị ăn mòn bởi hóa chất |
| 12 | Ống ly tâm đáy vát 15ml | Làm từ chất liệu PP, được tiệt trùng , không chứa Dnase, Rnase, chịu được lực ly tâm 12.500 RCF, khoảng nhiệt độ từ -80°C đến 120°C, có chia vạch |
| 13 | Ống ly tâm đáy vát 50ml | Làm từ chất liệu PP, được tiệt trùng , không chứa Dnase, Rnase, chịu được lực ly tâm 17.000 RCF, khoảng nhiệt độ từ -80°C đến 120°C, có chia vạch |
| 14 | Ống nghiền mẫu | Vô trùng; Ống chuyên dụng chịu được tốc độ nghiền cao, không bị rò rỉ, bị ăn mòn bởi hóa chất |
| 15 | Phôi trứng gà hoặc vịt 9-11 ngày tuổi | Từ gà vịt sạch, khỏe mạnh, có trọng lượng từ 40-50g |
| 16 | Túi đựng rác y tế | Dai, không rò rỉ có khả năng chứa từ 5-10kg và hấp tiệt trùng |
| 17 | Xy lank 1ml | Vô trùng, hút được thể tích từ 0.1 ml đến 1ml |
| 18 | Xylanh 5ml | Vô trùng, hút được thể tích từ 1 ml đến 5ml |
| 19 | Găng tay không bột | Làm từ cao su tự nhiên, dẻo, dai, không gây kích ứng cho người sử dụng |
| 20 | Kháng sinh Antibiotic-Antimycotic (100x, liquid) | Dạng dung dịch đậm đặc 10 lần, chất hóa học, vô trùng dùng trong các kỹ thuật sinh học, hóa học, có tác dụng diệt một số loại vi khuẩn và nấm |
| 21 | Đối chứng Kháng nguyên âm chuẩn | Vi rút chuẩn đã được xử lý tránh gây nguy hại, giữ tính kháng nguyên |
| 22 | Đối chứng Kháng nguyên dương chuẩn | Vi rút chuẩn đã được xử lý tránh gây nguy hại, không có tính kháng nguyên |
| 23 | Dung dịch PBS | Vô trùng, pH = 7 ± 0.2 tại 25 °C |
| 24 | Chất sát trùng | Có hiệu quả diệt các loại vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, nấm |
| 25 | Màng lọc 0.2µm | Vô trùng, có kích thước lỗ lọc tối đa 0.2µm, dùng để lọc vô trùng cho vi rút |
| 26 | Chai 25 cm2 nuôi cấy tế bào | Chất liệu polystyrene, vô trùng, có nắp đậy kín hoặc lọc khí, màu sắc trong suốt , bề mặt được xử lý TC-Treated, diện tích bề mặt chai là 25 cm2dùng trong kỹ thuật sinh học, hóa học |
| 27 | Dung dịch PBS | Vô trùng, pH = 7 ± 0.2 tại 25 °C |
| 28 | Kháng sinh Antibiotic-Antimycotic (100x, liquid) | Dạng dung dịch đậm đặc 10 lần, chất hóa học, vô trùng dùng trong các kỹ thuật sinh học, hóa học, có tác dụng diệt một số loại vi khuẩn và nấm |
| 29 | Chai 25 cm2 tế bào dòng (tùy loại tế bào cho từng loại vi rút) đã mọc kín một lớp | Chất liệu polystyrene, vô trùng, có nắp đậy kín hoặc lọc khí, màu sắc trong suốt , bề mặt được xử lý TC-Treated, diện tích bề mặt chai là 25 cm2dùng trong kỹ thuật sinh học, hóa học |
| 30 | Môi trường giàu dinh dưỡng (DMEM hoặc EMEM) | Dạng dung dịch 1X, được lọc tiệt trùng, chứa các thành phần muối dinh dưỡng dùng các kỹ thuật sinh học |
| 31 | Huyết thanh thai bê | Dạng dung dịch, chiết xuất từ thai bò, tiệt trùng tinh sạch, chứa các chất dinh dưỡng cho các kỹ thuật sinh học |
| 32 | Kháng sinh Antibiotic-Antimycotic (100x, liquid) | Dạng dung dịch đậm đặc 100 lần, chứa các chất hóa học diệt được một số vi khuẩn và nấm |
| 33 | Dung dịch Hepes 1M | Dạng dung dịch 1X, được lọc tiệt trùng, chứa các thành phần hóa học dùng cho các kỹ thuật sinh học |
| 34 | Trypsin -EDTA 0.5% | Dạng dung dịch 10X, được lọc tiệt trùng, có nguồn gốc động vật, dùng cho các kỹ thuật sinh học |
| 35 | Thuốc nhuộm xanh Trypan 0.1% | Dạng dung dịch, chất hóa học, vô trùng dùng trong các kỹ thuật sinh học, hóa học |
| 36 | Nước cất 2 lần hấp vô trùng | Nước tinh khiết, được cất 2 lần, không chứa tạp chất; pH 7.0 ± 0.2 |
| 37 | Chủng vi rút dại chuẩn | Giống vi rút sống có hiệu lực có trình tự ATGC |
| 38 | Đối chứng kháng thể dương chuẩn | Kháng huyết thanh chuẩn có hiệu giá xác định |
| 39 | Đối chứng kháng thể âm chuẩn | Kháng huyết thanh chuẩn âm tính |
| 40 | Phiến kính đầu mài | Chất liệu thủy tinh trong suốt, kích thước |
| 41 | Lamen 22 x 44 mm | chất liệu nhựa trong suốt, kích thước 4x4 cm |
| 42 | FITC Anti- Rabies - Monoclonal Glubulin (Lọ 5.0 ml) | Kháng thể kháng lại vi rút bệnh dại có gắn huỳnh quang, ở dạng đông khô, vô trùng |
| 43 | Acetone | Dạng lỏng, không màu, là chất hóa học dùng cho phân tích và sinh học |
| 44 | Dung dịch Evan Blue 1% | Dạng dung dịch 1X, màu xanh, vô trùng, chứa các thành phần hóa học dùng cho các kỹ thuật sinh học |
| 45 | Dung dịch gắn phiến kính (Low glycerol mounting fluid) | Dạng dung dịch nhớt có độ dính nhẹ, màu trong suốt |
| 46 | Giống VR dại chuẩn CVS 100 TCID50 | Giống vi rút sống nhược độc có hiệu giá, có trình tự ATGC |
| 47 | Đối chứng huyết thanh chuẩn dương 2 IU | Kháng huyết thanh chuẩn có hiệu giá xác định |
| 48 | Đối chứng huyết thanh chuẩn dương 0.5 IU | Kháng huyết thanh chuẩn có hiệu giá xác định |
| 49 | Ống PCR có nắp thể tích từ 0,1 - 0,2 mL | Không có Dnase/Rnase; Ống chuyên dụng chịu được nhiệt độ cao, không bị rò rỉ, bị ăn mòn bởi hóa chất; |
| 50 | Kít chiết tách DNA | Tách chiết vật chất di truyền là DNA |
| 51 | Kít chiết tách RNA | Tách chiết vật chất di truyền là RNA |
| 52 | Ethanol Absolute | Etanol, có độ tinh khiết 99,99% |
| 53 | Kit nhân gen | Phù hợp cho phản ứng nhân gen |
| 54 | Mồi xuôi | Đã được thiết kế đặc hiệu với gen đích kiểm tra |
| 55 | Mồi ngược | Đã được thiết kế đặc hiệu với gen đích kiểm tra |
| 56 | Mẫu dò | Đã được thiết kế đặc hiệu với gen đích kiểm tra |
| 57 | Đối chứng dương chuẩn | Đã được kiểm chuẩn là dương tính với gen đích kiểm tra |
| 58 | Đối chứng âm (Nước tinh khiết free DNA/RNA) | Nước tinh khiết không có DNA/RNA |
| 59 | Thạch Agarose | Thạch trung tính, không độc hại, tạo gel cho thạch |
| 60 | Sybr safe DNA gel stain | Nhuộm được DNA và nhìn rõ pử ánh sáng xanh hoặc tia UV |
| 61 | TBE buffer 10x | Dung dịch đệm chứa hỗn hợp bazow Tris, axit boric và EDTA |
| 62 | 100 bp DNA Ladder | Có các vạch DNA rõ ràng, mỗi vạch DNAcách nhau 100bp |
| 63 | DNA Gel Loading Dye (6X) | Là dung dịch tỷ trọng cao, có chất chỉ thị giúp theo dõi quá trình điện di |
| 64 | Nước cất khử ion | Nước tinh khiết, không có ion; pH 7.0 ± 0.2 |
| 65 | Qiaquick Gel Extraction kit (250 mẫu/kít) | Được thiết kế chuyên dụng để chiết xuất và làm sạch hiệu quả DNA có kích thước lên tới 10 μg (70 bp đến 10 kb) từ gel hoặc phản ứng enzym |
| 66 | NEBNext dsDNA Fragmentase (50 mẫu/kít) | Tạo ra các đoạn dsDNA theo cách phụ thuộc vào thời gian để tạo ra các đoạn DNA 50–1.000 bp tùy thuộc vào thời gian phản ứng. |
| 67 | Quant-iT™ PicoGreen ® dsDNA Reagent and Kits (2000 mẫu/kít) | Đạt được các phép đo nồng độ dsDNA chính xác và chuẩn xác trên một phạm vi động rộng Phát hiện nhanh chóng chỉ 0,25 pg/uL dsDNA, ngay cả khi có ssDNA, RNA và nucleotide tự do |
| 68 | Agilent High Sensitivity DNA kit (10 đĩa/kít) | -Có khả năng phân tách, định cỡ và định lượng chính xác các mẫu DNA sợi đôi (dsDNA) có phạm vi từ 50 đến 7000 bp - Cung cấp khả năng phân tích độ phân giải cao đối với các mẫu DNA có hàm lượng thấp, giúp lý tưởng cho QC thư viện giải trình tự (NGS), xác thực đoạn PCR và đánh giá tính toàn vẹn của DNA bộ gen. |
| 69 | Agencourt AMPure XP (60ml/chai) | Làm sạch và tinh chế, làm sạch PCR, làm sạch DNA, làm sạch NGS, làm sạch PCR |
| 70 | MID adaptors (250 mẫu/kít) | Chuẩn bị thư viện DNA hoặc RNA cho giải trình NGS, cho phép nhận dạng và theo dõi nhiều mẫu trong một lần giải trình tự duy nhất. Các bộ dụng cụ này chứa các bộ chuyển đổi có mã vạch duy nhất (MID) được gắn vào các đoạn DNA/RNA, cho phép tách ghép mẫu sau khi giải trình tự |
| 71 | NEBNext® Quick DNA Library Prep Master Mix Set for 454 (50 mẫu/kít) | - Bộ hỗn hợp chuẩn bị thư viện DNA nhanh NEBNext cho 454 chứa các enzyme và chất đệm, iện lợi, lý tưởng cho việc chuẩn bị mẫu để giải trình tự thế hệ tiếp theo và để chuẩn bị thư viện biểu hiện. - Có độ tinh khiết cao giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị mẫu DNA hoặc RNA cho các ứng dụng hạ nguồn như giải trình tự NGS và xây dựng thư viện biểu hiện |
| 72 | GS Junior Titanium emPCR Kit (Lib-L) | - Khuếch đại thư viện mẫu hoặc thư viện cDNA từ một bản sao chức năng của khuôn mẫu DNA. |
| 73 | GS Junior Titanium Sequencing Kit | Sản phẩm cung cấp các thành phần cần thiết để thực hiện phân tích giải trình tự DNA bằng Hệ thống giải trình tự GS Junior Bộ giải trình tự GS Junior Titanium, kết hợp với Bộ GS Junior Titanium PicoTiterPlate, cung cấp thuốc thử và các vật tư tiêu hao khác cần thiết để xác định trình tự nucleotide của thư viện DNA cố định và khuếch đại theo dòng, được chuẩn bị bằng bộ GS Junior Titanium phù hợp |
| 74 | GS Junior Titanium PicoTiterPlate Kit | Bộ GS Junior Titanium PicoTiterPlate, kết hợp với Bộ GS Junior Titanium Sequencing, cung cấp các thiết bị và thuốc thử cần thiết để xác định trình tự nucleotide của thư viện DNA cố định và được khuếch đại theo dòng. |
| 75 | Tế bào MARC145 | Tế bào dòng MARC145, có thể cấy chuyển nhiều lần, vô trùng. |
| 76 | Giống vi rút PRRS chuẩn | Vi rút chuẩn có thông tin, nguồn gốc rõ ràng, đã xác định nồng độ vi rút. |
| 77 | MEM hight Glucose | Dùng trong nuôi cấy tế bào; Nồng độ: 1X; Đã lọc tiệt trùng; Chứa Low Glucose, Glutamine, Phenol Red; Không chứa: HEPES, Sodium Pyruvate |
| 78 | 250ug/ml Fungizone | Chất lỏng, vô trùng, có khả năng chống nấm. |
| 79 | Dung dịch L-Glutamine 200mM | Dạng lỏng, không màu, sử dụng trong phòng thí nghiệm làm chất đệm. |
| 80 | Formalin | Formalin (HCHO) 37%; dạng lỏng; đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm. |
| 81 | Đối chứng huyết thanh dương tính chuẩn kháng vi rút PRRS | Kháng huyết thanh chuẩn, đã xác định hiệu giá. |
| 82 | Đối chứng huyết thanh âm tính chuẩn (kháng vi rút PRRS) | Kháng huyết thanh âm tính chuẩn |
| 83 | Rabbit anti-pig IgG peroxidase conjugate, sigma -Aldrich - A5670 | Kháng thể có gắn enzym, dạng lỏng, vô trùng. |
| 84 | 3-Amino-9-ethylcarbazole | Chất rắn, dạng viên, màu nâu, có công thức hóa học C14H14N2; sử dụng trong tổng hợp, phân tích trong phòng thí nghiệm , |
| 85 | Tween 20 | Chất lỏng, nhớt, trong suốt, hòa tan trong nước; đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm. |
| 86 | Tế bào PK15 | Tế bào dòng PK15, có thể cấy chuyển nhiều lần, vô trùng. |
| 87 | Giống vi rút Dịch tả lợn chuẩn (vi rút CSF) | Vi rút chuẩn có thông tin, nguồn gốc rõ ràng, đã xác định nồng độ vi rút. |
| 88 | Đối chứng huyết thanh dương tính chuẩn (đối với vi rút CSF) | Kháng huyết thanh chuẩn, đã xác định hiệu giá. |
| 89 | Đối chứng huyết thanh âm tính chuẩn (đối với vi rút CSF) | Kháng huyết thanh âm tính chuẩn |
| 90 | Kháng thể đơn dòng Monoclonal Antibody to Pestiviruses, WH 303 to Pestiviruses (Classical swine Fever specific for in vitro use only) | Kháng thể đơn dòng WH303 đặc hiệu với Pestiviruses; dạng đông khô; vô trùng. |
| 91 | Conjugate (Anti-Mouse Ig (H+L), HRP conjugate) | Kháng thể có gắn enzym, dạng lỏng, vô trùng. |
| 92 | Kit xét nghiệm ELISA (tuỳ theo tùng bệnh sử dụng kít ELISA phù hợp) | Kit Elisa dùng để phát hiện kháng nguyên 01 vi rút; đã xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của bộ kít. |
| 93 | Kit phát hiện kháng thể LMLM (Pirbright) | Kit Elisa dùng để phát hiện kháng thể LMLM. Có chỉ số độ nhạy, độ đặc hiệu của bộ kít. |
| 94 | Kít xét nghiệm ELISA Phát hiện kháng thể LMLM nhiễm tự nhiên | Kit Elisa dùng để phát hiện NSP vi rút lở mồm long móng. Có chỉ số độ nhạy, độ đặc hiệu của bộ kít. |
| 95 | Kít xét nghiệm ELISA phát hiệ kháng thể đối với các bệnh khác (tuỳ theo từng bệnh sẽ lựa chọn kít phú hợp để phát hiện kháng thể) | Kit Elisa dùng để phát hiện kháng thể kháng 01 vi rút; đã xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của bộ kít. |
| 96 | Kháng nguyên các loại dùng trong phản ứng HI | Kháng nguyên có thông tin, nguồn gốc rõ ràng và xác định được hiệu giá. |
| 97 | Hồng cầu gà đặc | Hồng cầu gà đặc |
| 98 | Túi đựng rác | Dai, không rò rỉ có khả năng chứa từ 5-10kg và hấp tiệt trùng |
| 99 | Chai thủy tinh các loại | Có thể hấp hoặc sấy tiệt trùng để tái sử dụng. |
| 100 | Giấy thấm mềm | Dai, có khả năng thấm hút tốt |
| 101 | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) | Chủng chuẩn (ATCC, The Global Bioresource) |
| 102 | Thuốc nhuộm Gram | Bộ gồm 4 dung dịch: Gentian violet, Lugol, Fushin, cồn aceton; Dung dịch đồng nhất không lắng cặn |
| 103 | Thuốc thử Kovac | Có chứa thành phần n-butanol, 4-dimethylamino benzaldehyde; bảo quản ở 4-8oC |
| 104 | Cồn y tế | Etanol, có độ tinh khiết 96% |
| 105 | Chất sát trùng Virkon’s | Có hiệu quả diệt các loại vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, nấm |
| 106 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh | Khoanh giấy tẩm 01 loại kháng sinh với nồng độ đã biết. |
| 107 | Hồng cầu (máu) | Máu cừu hoặc máu bê hoặc máu thỏ; không đông, vô trùng |
| 108 | Môi trường BHI | Các môi trường dung để nuôi cấy vi khuẩn. Có các đặc tính cơ bản: Dạng bột hoặc hạt, tơi xốp; Thành phần Nutrient substrate (heart extract and peptones) 20.0 g/l, Sodium chloride 5.0 g/l, Agar-agar 15.0 g/l; pH 6.8 ± 0.2 tại 25 °C |
| 109 | Blood agar base (Thạch máu cơ bản) |  |
| 110 | Nutrient agar |  |
| 111 | MacConkey agar |  |
| 112 | Kligler (TSI) |  |
| 113 | Mannitol |  |
| 114 | Sabaurraud |  |
| 115 | PPLO |  |
| 116 | Túi yếm khí | Sử dụng để hút Oxy trong môi trường nuôi cấy. |
| 117 | Panh/ Kẹp | Vô trùng; Có thể hấp hoặc sấy tiệt trùng để tái sử dụng. |
| 118 | Kéo | Vô trùng; Có thể hấp hoặc sấy tiệt trùng để tái sử dụng. |
| 119 | Que cấy dung 1 lần | Vô trùng, sử dụng 1 lần |
| 120 | Ống nghiệm | Vô trùng; Có thể hấp hoặc sấy tiệt trùng để tái sử dụng. |
| 121 | Đĩa petri | Vô trùng; Có thể hấp hoặc sấy tiệt trùng để tái sử dụng. |
| 122 | Đĩa petri | Vô trùng, dung 1 lần |
| 123 | Tuberculin PPD bò | Dùng để tiêm nội bì trong chẩn đoán bệnh lao, 01 lọ 50 test, trừ hao hụt còn 48 test |
| 124 | Tuberculin PPD gà | Dùng để tiêm nội bì trong chẩn đoán bệnh lao, 01 lọ 50 test, trừ hao hụt còn 48 test |
| 125 | Xi lanh dò lao (Bơm tiêm dò lao) | Có vạch rõ ràng và điều chỉnh được lượng dung tích tiêm chính xác 0.1ml |
| 126 | Kim dò lao (Kim tiêm nội bì) | Kim tiêm nội bì tương ứng với xi lanh nội bì |
| 127 | Hệ thống phòng ATSH cấp III | Bao gồm phòng xét nghiệm, các khu phụ trợ xử lý nước thải, lọc khỉ, áp suất âm; Được bộ y tế cấp giấy chứng nhận hằng năm. |
| 128 | Cassette nhựa có nắp đậy | Chất liệu nhựa; Độ trong suốt cao, khả năng chịu nhiệt cao, chống ăn mòn, không dễ vỡ |
| 129 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Chất liệu thép không gỉ, thích hợp với nhiều loại máy cắt, phù hợp cho cắt liên tục tạo ra những dải lát cắt mô có độ đồng đều cao |
| 130 | Balm dán tiêu bàn | Làm bằng chất liệu thủy tinh borosilicat bền hóa học; Hoàn toàn trong suốt, rõ ràng, phù hợp với kính hiển vi quang học; |
| 131 | Màng lọc (cỡ lỗ 180 µm) | Màng lọc được làm bằng chất liệu inox không gỉ, có kích thước lỗ lọc 180 µm |
| 132 | Bình lắng thủy tinh quả lê | Bình hình quả lê, được làm bằng thủy tinh , có khả năng chịu hóa chất, chịu nhiệt, có khóa, dung tích 500 ml - 2 L |
| 133 | Chuột nhắt trắng | Trọng lượng 20 ± 2 gam, khoẻ mạnh, không phân biệt giống, bảo đảm các chỉ tiêu sinh lý bình thường |
| 134 | Kit CATT (gồm 1 đối chứng âm, 1 đối chứng dương) | Bộ kít chứa kháng nguyên chuẩn Trypanosoma evansi, ống đối chứng dương chuẩn, đối chứng âm chuẩn, các buffer và vật tư cho thực hiện phản ứng |
| 135 | Nhiệt kế (thủy kế) | Nhiệt kế có khoảng đo từ 0oC đến 100oC, độ chính xác 0,1 oC; đầu đo có khả năng chịu môi trường a xít. |
| 136 | Cốc thủy tinh100 ml | Cốc được làm từ thủy tinh, trong suốt, bề mặt phẳng; có vạch chia thể tích, có mỏ để rót dung dịch, có khả năng chịu hóa chất, chịu nhiệt |
| 137 | Dụng cụ lọc phân (lỗ lọc 400 µm) | Màng lọc được làm bằng chất liệu inox không gỉ, có kích thước lỗ lọc 400 µm |
| 138 | Dụng cụ lọc phân (lỗ lọc 200 µm) | Màng lọc được làm bằng chất liệu inox không gỉ, có kích thước lỗ lọc 200 µm |
| 139 | Buồng đếm Mc Master | Buông đếm 3 ngăn, có kẹp cố định nắp; kích thước lưới đếm 10x10 mm |
| 140 | HCl 37% | Chất lỏng, không màu; Công thức hóa học: HCl |
| 141 | Men pepsin | Pepsin là một endopeptidase, chất bột rắn màu trắng dạng tinh thể; Khối lượng riêng: 380 - 420 kg/m3 |
| 142 | Formalin | Là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, không màu, có mùi cay xốc, khó ngửi, dễ hòa tan trong nước. Công thức hóa học: HCHO |
| 143 | Xylen | Công thức hóa học: C6H4(CH3)2; là một chất lỏng trong suốt, không màu, độ bay hơi vừa. Hỗn hợp có thể hòa tan với cồn, ether, dầu thực vật và hầu hết các dung môi không tan trong nước |
| 144 | Thuốc nhuộm Haematoxylin | Công thức hóa học: C16H14O6; Hematoxylin có dạng tinh thể màu trắng đến vàng, chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc với ánh sáng. |
| 145 | Thuốc nhuộm Eosin | Công thức hóa học: C20H6Br4Na2O5; có dạng bột tinh thể, mầu đỏ |
| 146 | Dung dịch formol 37% | Dễ bay hơi, không màu, có mùi cay xốc, khó ngửi, dễ hòa tan trong nước. Công thức hóa học: HCHO |
| 147 | ZnCl2 | Là chất có dạng bột, màu trắng. Công thức hóa học: ZnCl2 |

# 2. Dịch vụ kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, kháng thuốc và kiểm tra thức ăn chăn nuôi

| STT | Vật tư, hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I. | Xét nghiệm vi khuẩn, nấm môc gây ô nhiễm và kháng thuốc |  |
|  | Ống hút pasteur nhựa | Ống hút chia vạch 1ml, nhựa trong, không thôi nhiễm hóa chất |
|  | Đầu típ 200, 1000, 5000 µl | Vô trùng, tương tích với micropipete sử dụng |
|  | Cá từ | lớp vỏ trơ với hoá chất, chịu nhiệt |
|  | Chuẩn độ số | 0,00125 mL/chữ số |
|  | Đĩa nhôm | Aluminum, chịu nhiệt cao, kích thước 57*16mm |
|  | Giấy lọc sợi thủy tinh | Đường kính 47mm |
|  | Bộ lọc, giá đỡ bộ lọc | đường kính mặt lọc 47mm, có ống nối với máy hút chân không |
|  | Đĩa thuỷ tinh (đĩa Petri) | vô trùng, chịu nhiệt |
|  | Bình hút ẩm | Bằng thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt |
|  | Cuvet 10ml | Thủy tinh chịu nhiệt, độ dài đường quang 1inch, tương thích với máy quang phổ |
|  | Ống đong 10, 25, 50, 100, 250, 500ml | Đạt TCVN 8488:2010 |
|  | Cốc đong 100, 250, 500ml | Đạt TCVN 8488:2011 |
|  | Bình định mức 25, 50, 100, 500, 1000ml | Đạt TCVN 7153:2000 |
|  | Bình tam giác 50, 250 ml | Đạt ISO 1773 |
|  | Chai BOD | Chai thuỷ tinh màu nâu, miệng chai tương thích với đầu đo trên máy đo BOD |
|  | Nút cao su | tương thích với miệng chai BOD |
|  | Bình tia | nhựa PE |
|  | Kéo | bằng kim loại không gỉ |
|  | Nhíp, panh kẹp | bằng kim loại không gỉ |
|  | Chổi rửa | không thôi nhiễm hóa chất |
|  | Pin | Kích cỡ, số lượng, hiệu điện thế phù hợp với yêu cầu của thiết bị |
|  | Dung dịch tẩy rửa | an toàn, có khả năng làm sạch bề mặt |
|  | Giấy thấm | mềm, dai |
|  | Găng tay cao su | loại dùng trong y tế |
|  | Khẩu trang | 3 lớp |
|  | Quần áo bảo hộ | Có khả năng vệ sinh, hấp tiệt trùng để sử dụng lại |
|  | Micropipet 100µl | Có thể hấp tiệt trùng, chịu được hóa chất |
|  | Micropipet 250µl | Có thể hấp tiệt trùng, chịu được hóa chất |
|  | Micropipet 1000µl | Có thể hấp tiệt trùng, chịu được hóa chất |
|  | Micropipet 5000µl | Có thể hấp tiệt trùng, chịu được hóa chất |
|  | Giá để ống nghiệm | bằng kim loại không gỉ |
|  | Pipet 1ml, 10ml dùng 1 lần | Nhựa, vô trùng, 1ml, 10ml, Ø13x200mm,..... |
|  | Ống đong 100 ml | Đạt TCVN 8488:2010 |
|  | Chai trung tính | Duran - Germany |
|  | Bình xịt | nhựa PE |
|  | Khăn lau | vô trùng, không chứa các chất ức chế, mềm, thấm hút tốt |
|  | Que tăm bông | vô trùng, không chứa các chất ức chế |
|  | Gạc vải | vô trùng, không chứa các chất ức chế |
|  | Ống đựng mẫu | vô trùng, không chứa các chất ức chế |
|  | Túi nilong zip đựng mẫu | vô trùng, không chứa các chất ức chế, chất liệu PE, HDPE, túi có đường zip |
|  | Khuôn lấy mẫu | vô trùng, không chứa các chất ức chế |
|  | Đĩa Petri | Thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Dụng cụ lấy mẫu | Thiết kế phù hợp với loại mẫu (dạng rắn, lỏng,…). Vô trùng, không chứa các chất ức chế. Loại dùng một lần hoặc bằng chất liệu thép không gỉ |
|  | Chai đựng mẫu bằng nhựa PE | Vô trùng, không chứa các chất ức chế. Chất liệu PE, HDPE không thôi nhiễm hóa chất. |
|  | Chai đựng mẫu bằng thủy tinh | Chịu nhiệt, vô trùng, không chứa các chất ức chế. |
|  | Nhãn dán | không thấm nước |
|  | Panh | Chất liệu thép không gỉ |
|  | Kéo | Chất liệu thép không gỉ |
|  | Găng tay | Găng tay dùng một lần, không thấm nước |
|  | Khẩu trang y tế | Mặt ngoài khẩu trang có 3 lớp bảo vệ, chất liệu vải tự nhiên (không dệt poly propylene PP) có tính kháng khuẩn cao, không thấm nước, đặc biệt an toàn cho người sử dụng. |
|  | Mũ trùm đầu | Mũ trùm đầu được làm từ chất liệu vải không dệt, đã tiệt trùng, dây thun chất lượng cao |
|  | Áo choàng bảo hộ | Áo choàng làm từ chất liệu vải không dệt đã tiệt trùng |
| II. | Xét chất tồn dư độc hại |  |
|  | Kit xét nghiệm Elisa | Đảm bảo tính đặc hiệu, độ lặp lại theo quy trình đã xây dựng, phê duyệt; Đường chuẩn có hệ số R2 ≥ 0.99. |
|  | Kim bơm mẫu | Phù hợp với đặc tính của từng thiết bị sắc ký, quy trình phân tích đã xây dựng, phê duyệt |
|  | Dầu dùng cho bơm chân không sắc ký lỏng khổi phổ LC-MS/MS | Tinh khiết, phù hợp cho bơm chân không |
|  | Phụ kiện tiêu hao cho kênh bơm dung môi của hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS | Phù hợp với đặc tính của từng thiết bị sắc ký |
|  | Phụ kiện tiêu hao cho bộ phận khối phổ của hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS | Phù hợp với đặc tính của từng thiết bị sắc ký |
|  | Đầu lọc 0.2µm | PTFE, Nilon, kích thước màng 0.2µm |
|  | Lọ bơm mẫu sắc ký (vial 2mL) | Phù hợp cho phân tích sắc ký |
|  | Ống ly tâm các loại (15mL, 50mL...) | Ống nhựa có nắp vặn, thể tích tương ứng |
|  | Cột sắc ký (LC-MS) | Phù hợp cho phân tích sắc ký; đặc tính tương ứng với Quy trình xét nghiệm đã ban hành. |
|  | Cột sắc ký (GC-MS) | Phù hợp cho phân tích sắc ký; đặc tính tương ứng với Quy trình xét nghiệm đã ban hành. |
|  | Chất chuẩn | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích sắc ký (>95%) |
|  | Nội chuẩn | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích sắc ký (> 95%) |
|  | Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị sắc ký | Phù hợp với đặc tính của từng thiết bị sắc ký |
|  | Cột chiết pha rắn (C18, PCX, Immunoaffinity Columns, Bond Elut CBA 500 mg ...) | Phù hợp cho phân tích sắc ký; đặc tính tương ứng với Quy trình xét nghiệm đã ban hành. |
|  | Acetonitril LC/MS | Đáp ứng tiêu chuẩn LC-MS |
|  | Methanol LC/MS | Đáp ứng tiêu chuẩn LC-MS |
|  | Nước LC/MS | Đáp ứng tiêu chuẩn LC-MS |
|  | Acetonitril HPLC | Đáp ứng tiêu chuẩn HPLC |
|  | Methanol HPLC | Đáp ứng tiêu chuẩn HPLC |
|  | Ethyl Acetate | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Disodium hydrate secquihydrate (C6H6Na207. 1,5H20) | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Trisodium citrate hydrate (C6H5Na3O7. 2H2O) | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Dipotassium hydrogen phosphate (K₂HPO₄) | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Amonium hydroxide (NH₄OH) | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Natri Sulphate (Na₂SO₄) | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Magie Sulphate (MgSO₄) | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Bột C18 | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Bột PSA | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Dung dịch pH4 | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu |
|  | Khí Nitơ | Tinh khiết, phù hợp cho phân tích, tách chiết mẫu ( 99,999%) |
| III. | Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường |  |
|  | Môi trường thạch dinh dưỡng TSA | vô trùng pH: 7.1 – 7.5 (25 °C)Độ tan: 40 g/l |
|  | Dung dịch chuẩn pH 4 | Độ chính xác ±0.01 pH ở 25°C |
|  | Dung dịch chuẩn pH 7 | Độ chính xác ±0.01 pH ở 25°C |
|  | Dung dịch chuẩn pH 10 | Độ chính xác ±0.01 pH ở 25°C |
|  | Dung dịch điện phân KCl 3.5M | KCl 3.5M |
|  | Thuốc thử màu ManVer 2 | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Buffer Solution Hardness 1 | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Ống chuẩn độ EDTA | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillow | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Chlorine Standard Solution, 25-30mg/l | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillow | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | CyaniVer Cyanide 3 Reagent Powder Pillow, 10 Ml | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | CyaniVer Cyanide 4 Reagent Powder Pillow, 10 mL | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | CyaniVer Cyanide 5 Reagent Powder Pillow, 10 mL | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Kali Cyanide, ACS, 125 g | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | SPANDS Reagent Solution | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Fluoride Standard Solution, 100 mg/l | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | NitratVer5 Nitrate Powder Pillows, 10 ml | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Nitrate Nitrogen Standard Solution, 1000 mg/l | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Natri nitric |  |
|  | SulfaVer 4 Reagent Powder Pillow | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Sulfate Standard Solution, 1000 mg/l as SO4, 500 mL | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Sulfide 1 Reagent | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Sulfide 2 Reagent | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Phos Ver 3 Phosphate Powder Pillows | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Nitrogen Ammonia Reagent Set | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Amoni clorua | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Natri thiosulfat 0,1N | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | CuVer 1 Copper Reagent Powder Pillow | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Potassium hydroxide | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Copper Standard Solution | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Cyclohexanone | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | ZincoVer 5 Reagent Powder Pillow | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Zinc Standard Solution, 100 mg/l | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Buffer Powder Pillows, citrate type for manganese | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Sodium Periodate Powder Pillows for manganese | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Manganese Reagent Set | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Mangan sunfat monohidrat | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Ferro Ver Iron Reagent Powder Pillows | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Iron Standard Solution, 100mg/l | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Nitrogen, Total, LR, Test 'N Tube™ Reagent Set | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Nitrogen Ammonia Standard Solution, 1000-mg/L as NH3–N | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Total High Range Phosphorus Test ’N Tube™ Reagent Set | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Phosphate Standard Solution, 10-mL ampule, 500 mg/L as PO4 | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | COD Test Tube™ | Tiêu chuẩn của HACH |
|  | Potassium Acid Phthalate (KHP), ACS | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Axit Clohydric | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Axit nitric đậm đặc | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Natri hydroxide | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Axit Sulfuric đậm đặc | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Nước cất | Tiêu chuẩn nước cất 2 lần |
|  | Dịch pha loãng (Dung dịch đệm pepton, muối pepton vô trùng theo quy định trong TCVN 6507-1 (ISO 6887-1), dung dịch pepton 1 g/L hoặc dung dịch Ringer nồng độ một phần tư theo quy định trong TCVN 6507-5 (ISO 6887-5)) | vô trùng, pH: 7.1 – 7.5 (25°C) |
|  | Chất khử trùng (Cồn y tế 70%) | Etanol (C2H5OH) 70% |
|  | Chất trung hòa | Trung hòa chất khử trùng |
|  | Nước cất | 2 lần, vô trùng |
|  | Dung dịch tẩy rửa | an toàn khi sử dụng |

# 3. Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

# a) Kiểm nghiệm dược phẩm

| STT | Vật tư, hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
|  | Bình cô quay chân không 1lit | Chất liệu thủy tinh, hình quả lê cổ nhám 1000ml N29/32 |
|  | Bình định mức 1 lít | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình định mức 100ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình định mức 10ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình định mức 20ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình định mức 250ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình định mức 25ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình định mức 50ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình đo tỷ trọng 10ml | Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế dung tích 10ml |
|  | Bình hút ẩm | Chất liệu thủy tinh |
|  | Bình tam giác 250ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Bình tia | Chất liệu nhựa, dung tích 500 ml |
|  | Bình xịt cồn | Chất liệu nhựa |
|  | Bộ dụng cụ mổ (khay, dao, kéo, kẹp) | Inox 304 |
|  | Bơm tiêm 1ml | Bơn tiêm vô trùng, chia vạch 5ml, cỡ kim 26Gx1/2” |
|  | Bơm tiêm 5ml | Bơn tiêm vô trùng, chia vạch 5ml, cỡ kim 25Gx1” |
|  | Bóp cao su | Chất liệu cao su đàn hồi tốt chuyên dùng phòng thí nghiệm; thể tích 30ml |
|  | Buret 25ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Chén nung | Chén nung sứ thí nghiệm có nấp, dung tích 50 ml |
|  | Chén nung Platinum | Vật liệu Platinum, dung tích 30 ml |
|  | Chỉ thị sinh học | Dùng trong phân tích |
|  | Cốc sứ 50ml hoặc 100ml | Chén nung sứ thí nghiệm có nấp |
|  | Cốc thủy tinh 100ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Cốc thủy tinh 250 ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Côn lọc 0,2mm | Chất liệu PTFE, kích thước lỗ lọc 0,22µm |
|  | Côn lọc 0,45 µm | Kích thước lỗ màng: 0,45 µm |
|  | Cột phân tích | Chất liệu nền silic ghép nhánh: phân cực NH2 hoặc không phân cực C18, Kích thước cột: 4,6 x 250 mm (4,6 x 150mm), Kích thước hạt 5µm |
|  | Cuvet thạch anh | Chiều dài quang 10 nm, Chất liệu Fused silica |
|  | Đầu lọc 0.22 µm PTFE | Kích thước lỗ lọc 0,22 µm, chất liệu PTFE/nylon |
|  | Đầu típ 100 - 1000 µl (xanh) | Chất liệu nhựa chịu nhiệt, hấp tiệt trùng |
|  | Đầu típ 100µl | Chất liệu nhựa chịu nhiệt, hấp tiệt trùng |
|  | Đầu típ 1ml | Nhựa HDPE phù hợp các loại pipett 1ml |
|  | Đầu típ 5ml | Nhựa HDPE phù hợp các loại pipett 5ml |
|  | Đèn Cathode rỗng của các nguyên tố | Chất liệu thủy tinh, phù hợp với thiết bị AAS |
|  | Đèn cồn | Đèn cồn thủy tinh 150ml |
|  | Đèn Deuterium | Pham vi bước sóng: 185-400nm, Chất liệu: Quartz, Khoảng rộng phổ : 5-8nm, Độ đúng khi cài đặt bước sóng: ±1nm, Độ lặp lại: ±0,1nm, Độ tuyến tính: 2,5AU, Nhiễu đường nền: nhỏ hơn 10-5AU, Tuổi thọ: 2000 giờ |
|  | Đèn EDL các nguyên tố | Đèn EDL đơn nguyên tố, phù hợp với thiết bị AAS |
|  | Đèn Halogen | Công suất 20W, phù hợp với thiết bị UV-Vis |
|  | Đèn xenon | Đèn xenon dùng làm nguồn sáng cho đầu dò FLD 20W, Kích thước cột: 4,6 x 250 mm (4,6 x 150mm), Kích thước hạt 5µm |
|  | Đĩa pertri | Chất liệu nhựa, đường kính 90mm, tiệt trùng |
|  | Điện cực | Platin |
|  | Điện cực PH | Chất liệu thủy tinh |
|  | Dispenser 10 ml | Đạt độ chính xác phân tích |
|  | Dispenser 30 ml | Đạt độ chính xác phân tích |
|  | Đồng hồ bấm giờ | Đồng hồ điện tử, màn hình LCD, độ chính xác 0.01 giây, có chế độ hẹn giờ |
|  | Găng tay | Găng tay cao su |
|  | Giá đỡ buret | Chất liệu gang, thiếp không rỉ |
|  | Giá ống nghiệm | Chất liệu: inox |
|  | Giấy cân | Chuyên dùng cân phân tích; kích thước 10 x 10cm |
|  | Giấy lọc | Đường kính 90mm, 110mm |
|  | Giấy lọc | Đường kính 110mm, Độ giữ hạt trong chất lỏng: 11µm |
|  | Giấy trắng | Cỡ A4, kích thước 210 x 297 mm |
|  | Khẩu trang | Chất liệu có chứa than hoạt tính có khả năng hấp thu chất độc hại |
|  | Kim tiêm 5ml | Chất liệu nhựa, có chia vạch, vô trùng |
|  | Lồng nuôi động vật (chuột) | Hộp nhựa, nắp Inox 304; kích thước 290x180x160mm. |
|  | Màng lọc 0.45µm | Màng lọc chất liệu cellulose acetate, đường kính 47mm, lỗ lọc 0,45µm. |
|  | Micropipet 100µl | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 10-100 µl, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Micropipet 1ml | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 100-1000 µl, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Micropipet 5ml | Pipet 1 kênh; Dải thể tích 1000-5000 µl, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Nồi đun cách thủy | Thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Nồi thủy tinh | Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Ống đong 1000ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Ống đong 250ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Ống đong 50ml | Cất liệu thủy tinh độ chính xác trong phân tích |
|  | ống đong thủy tinh 100ml | Cất liệu thủy tinh độ chính xác trong phân tích, Độ chia: 1 ml, Độ chia: 2 ml |
|  | ống đong thủy tinh 25ml | Cất liệu thủy tinh độ chính xác trong phân tích, Độ chia: 0.5 ml |
|  | ống đong thủy tinh 500ml | Cất liệu thủy tinh độ chính xác trong phân tích, Độ chia: 5 ml, Độ chia: 10 ml |
|  | Ống Kjeldahl | Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Ống ly tâm 15ml | Nhựa PP chịu nhiệt, chia vạch |
|  | Ống nghiệm (16x160mm) | Chất liệu thủy tinh, Kích thước ống nghiệm: 16x160mm |
|  | Ống nghiệm thủy tinh (18x180mm) | Chất liệu thủy tinh, Kích thước ống nghiệm: 18x180mm |
|  | Ống phá mẫu | Chất liệu TFM, dung tích 80ml |
|  | Ống thạch anh đo mẫu | Chất liệu thạch anh, phù hợp với thiết bị AAS |
|  | Ống trụ đường kính 6mm | inox |
|  | Phễu chiết 125ml | Chất liệu thủy tinh |
|  | Phễu chiết 250ml | Chất liệu thủy tinh |
|  | Phễu thủy tinh | Chất liệu thủy tinh, đường kính 75 mm |
|  | Pipet 1ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | pipet 2ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Pipet 3ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Pipet 5ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Pipet bầu 10ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Pipet bầu 5 ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Pipet Pasteur | Chất liệu nhựa, có vạch chia |
|  | Pipet thẳng chia vạch 10 ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Pipet thẳng chia vạch 25 ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Quần áo khu vực chăn nuôi, chất liệu vải |
|  | Que cấy | inox |
|  | SPE Ái lực miễn dịch | Loại 500mg/6 ml |
|  | Túi dập mẫu | chất liệu polyolefin complex chịu nhiệt từ - 40°C to + 80°C / -40°F to 176°F |
|  | Vial đựng mẫu 1,5ml | Chất liệu thủy tinh, đạt độ chính xác phân tích |
|  | Hóa chất |  |
|  | [(NH4)6Mo7O24.4H2O] | Tinh khiết phân tích |
|  | 1-Heptanesulphonic acid sodium | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết >99% |
|  | 2-mercaptoethanol | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết 99,8% |
|  | Acetone | Tinh khiết phân tích |
|  | Acetonitrile | Dùng cho HPLC, độ tinh khiết 99,9%, hàm lượng water ≤0,01%, UV cutoff 205nm |
|  | Acid acetic | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | Acid formic | Dùng cho HPLC, Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 98% |
|  | Acid Hydrochloric (HCl) 37% | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết 37% |
|  | Acid hydrocloric | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Acid Phosphoric | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 85% |
|  | Acid sulfuric | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Agar | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | AlCl3.6H2O | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Ammonium hydroxide | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Ammonium vanadate | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Amoniac | Tinh khiết phân tích |
|  | Amonium acetate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | Amonium acetate | Dùng cho HPLC hoặc loại dùng cho phân tích |
|  | Amonium heptamolybdate tetrahydrate | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Amonium oxalate | Tinh khiết phân tích |
|  | Bộ kit | Kit ELISA đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Bộ kit Beta - glucan | Hóa chất dùng cho beta glucan |
|  | Bovin serum albumin | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Bovine antiserum | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Buffered peptone water | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | CaCO3 (Canxi carbonate) | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Calcium acetate | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Chất chuẩn | Chất chuẩn phân tích độ tinh khiết ≥ 98% |
|  | Chất Chuẩn AgNO3 0,1N | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn EDTA | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn Erythromycin | Hóa chất dùng cho vi sinh |
|  | Chất chuẩn H2SO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn HCl/H2SO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn KIO3 | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn KMnO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn Na2S2O3 | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn NaOH | Tinh khiết phân tích |
|  | Chất chuẩn Phospho | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị bromophenol blue 0,05 % | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị K2CrO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị MB | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị Metyl Red | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị MO | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị MR | Tinh khiết phân tích |
|  | Chỉ thị phenolphthalein | Tinh khiết phân tích |
|  | Chuẩn Tryptophan | Tinh khiết phân tích |
|  | Chủng chuẩn Aspergillus niger | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Bacillus subtilis | ATCC |
|  | Chủng chuẩn các loại | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Candida albicans | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Clostridium sporogenes | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Escherichia coli | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Klebsiella aerogenes | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Pseudomonas paraeruginosa | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Salmonella | ATCC |
|  | Chủng chuẩn Staphylococcus aureus | ATCC |
|  | Citric acid | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Cơ chất (Tinh bột, Casein, CMC, Xylan, Pectin) 10kg | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Cơ chất Beta glucan | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Cồn 96 độ | Tinh khiết phân tích |
|  | CsCl | Tinh khiết phân tích |
|  | CuSO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Dimethyl sulfoxide 99.9% | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết 99,9% |
|  | Dimethylformamide | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết 99,9% |
|  | Dipotassium phosphate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | Dithiodipropionic acid | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | DNS | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Dung dịch chất chuẩn 1000 ppm | Tinh khiết phân tích |
|  | Dung dịch pH chuẩn 10 | Tinh khiết phân tích |
|  | Dung dịch pH chuẩn 4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Dung dịch pH chuẩn 7 | Tinh khiết phân tích |
|  | Egg yolk tellurite | Dùng trong phân tích vi sinh vật |
|  | Ethanol | Dùng cho HPLC, độ tinh khiết 99,9%, hàm lượng water ≤0,01%, UV cutoff 205nm |
|  | Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết >99% |
|  | Glucose | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | H2O2 30% | Tinh khiết phân tích |
|  | Hạt hút ẩm (Silicagel) | Silicagel chỉ thị màu |
|  | Heptafluorobutyric acid | Dùng cho HPLC, độ tinh khiết 99,8% |
|  | HF 40% | Tinh khiết phân tích |
|  | HFBA | Dùng cho HPLC hoặc dùng cho phân tích |
|  | HNO3 | Tinh khiết phân tích |
|  | Hóa chất để dựng đường chuẩn ( tinh bôt, glucose, photpho,…) | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Hydroxyamin HCl | Tinh khiết phân tích |
|  | Iso-octane | Tinh khiết phân tích |
|  | K2SO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Kali dihydrophosphate | Hóa chất dùng cho vi sinh |
|  | Kali natri tartrate (Potasium sodium tartrate) | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Kali thiocyanat | Tinh khiết phân tích |
|  | KH2PO4 | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Khí Argon | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết ≥ 99,99% |
|  | Khí C2H2 | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết ≥ 98% |
|  | Khí N2O | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết ≥ 99.9% |
|  | KI | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Kit thử sinh hóa | Dùng trong phân tích vi sinh vật |
|  | KMnO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | Lathanum nitrate | Tinh khiết phân tích |
|  | Methanol | Dùng cho HPLC, độ tinh khiết 99,9%, hàm lượng water ≤0,01%, UV cutoff 205nm |
|  | MgClO4 | Tinh khiết phân tích |
|  | MgNO3 | Tinh khiết phân tích |
|  | MKTTn | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Môi trường (MRS,PCA,TBX,XLD..) | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường định lượng kháng sinh | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Soyabean Casein Digest broth | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường EE Broth Mossel | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường MacConkey Broth/ Agar | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Mannitol Salt agar/Baird-Parker Agar | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Cetrimide agar | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Pseudomonas Agar F | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Lactose Broth | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Tetrathionat Broth | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Triple Sugar Iron Agar | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Brilliant green, phenol red | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Sabouraud 4% agar | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường Nutrient agar | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường phân lập chọn lọc | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Môi trường TSA | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Na2CO3 | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Na2HPO4 | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | NaBH4 | Tinh khiết phân tích |
|  | NaCl | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | NaOH | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Natri sulfate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | N-butanol | Tinh khiết phân tích |
|  | NH4Fe(SO4)2.12H2O | Tinh khiết phân tích |
|  | NH4OH | Tinh khiết phân tích |
|  | NH4SCN | Tinh khiết phân tích |
|  | NH4VO3 | Tinh khiết phân tích |
|  | n-Hexan | Tinh khiết phân tích |
|  | Nội chuẩn | Loại dùng cho phân tích |
|  | Novobioxin | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Nước cất | Loại 1, dùng cho HPLC |
|  | Nước cất thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn nước tinh khiết dược điển V |
|  | Nước RO | Đạt tiêu chuẩn phân tích |
|  | Nước rửa chuyên dùng | Hóa chất tẩy rửa thông thường |
|  | Ortho-phthaldialdehyde | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết >99% |
|  | Pepsin 10 FIP-U/mg | Tinh khiết phân tích |
|  | Pepton | Hóa chất dùng cho vi sinh |
|  | Piridin hydrochloride | Tinh khiết phân tích |
|  | Potassium clorid | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Potassium dihydrogen phosphate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | Potassium hydroxide (KOH) 90% | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết >90% |
|  | SnCl2 | Tinh khiết phân tích |
|  | Sodium acetate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | Sodium dihydrogen phosphate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99% |
|  | Sodium tetraborate | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết 99,9% |
|  | Sodium Tetraphenyl Borate | Tinh khiết phân tích |
|  | TCA | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | TFA | Loại dùng cho phân tích hoặc phản ứng |
|  | Thioglycollate | Môi trường tổng hợp dùng cho vi sinh |
|  | Thuốc thử (DNS, Iod, Folin) (3,5 Dinitrosalicylic acid) | Hóa chất dùng cho enzyme |
|  | Thuốc thử Nessler | Tinh khiết phân tích |
|  | Tinh bột | Tinh khiết phân tích |
|  | Toluen | Tinh khiết phân tích |
|  | Tributyrin | Tinh khiết phân tích |
|  | Trifluoroacetic acid | Tinh khiết phân tích; độ tinh khiết > 99,8% |
|  | Triton X-100 | Tinh khiết phân tích |
|  | Tryptic Soy Agar | Hóa chất dùng cho vi sinh |
|  | Tryptic Soy Broth | Hóa chất dùng cho vi sinh |
|  | Tween 20 | Hóa chất tinh khiết dùng trong phân tích |
|  | Vật liệu hút ẩm (silicagel) | Silicagel chỉ thị màu |
|  | Vitamin C | Tinh khiết phân tích |

# b) Kiểm nghiệm, khảo nghiệm vắc xin, kháng thể, chế phẩm sinh học dùng trong thú y

| STT | Vật tư, hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư |  |
| 1 | Kit xét nghiệm Elisa | Đảm bảo tính đặc hiệu, độ lặp lại theo quy trình đã xây dựng, phê duyệt; Đường chuẩn có hệ số R2 ≥ 0.99. |
| 2 | Chủng vi sinh vật | Đảm bảo rõ nguồn gốc và đúng yêu cầu tiêu chuẩn giống đưa ra. |
| 3 | Găng tay dùng 1 lần | Găng tay cao su |
| 4 | Khẩu trang dùng 1 lần | Chất liệu có chứa than hoạt tính, có khả năng hấp thu chất độc hại |
| 5 | Mũ bảo hộ (mũ trùm đầu) dùng 1 lần | Chất liệu vải không dệt, chống nước, chống dầu. |
| 6 | Quần áo bảo hộ dùng 1 lần | Chất liệu vải không dệt, chống nước, chống dầu, chống vi khuẩn, khí độc, hoá chất |
| 7 | Ủng cao su | Chất liệu cao su, chống thấm nước, chống trơn, trượt. |
| 8 | Bơm tiêm 1ml dùng 1 lần | Chất liệu nhựa, có chia vạch |
| 9 | Bơm tiêm 3m dùng 1 lần | Chất liệu nhựa, có chia vạch |
| 10 | Bơm tiêm 5m dùng 1 lần | Chất liệu nhựa, có chia vạch |
| 11 | Ống nghiệm thuỷ tinh | Chất liệu thủy tinh, phù hợp với phương pháp thử nghiệm |
| 12 | Giá ống nghiệm | Chất liệu inox |
| 13 | Cồn 70 độ | Dùng để sát khuẩn |
| 14 | Cồn 96 độ | Dùng để đốt |
| 15 | Bông thấm nước | 100% bông xơ tự nhiên, không pha sợi Polyester |
| 16 | Kim tiêm sử dụng 1 lần | Dải từ 18-22; Được làm từ thép không gỉ, không bị oxy hoá, không dễ bị gãy khi sử dụng. Dùng để lấy máu, lấy thuốc. |
| 17 | Đầu tuýp eppendorf | Dải từ 5-5000µl; Đầu côn tiệt trùng; chất liệu nhựa PP chịu nhiệt 121 độ C |
| 18 | Ống ly tâm | Chất liệu nhựa, dụng tích 10-12ml |
| 19 | Máng nhựa pha hoá chất | Máng nhựa đuọc sản xuất bằng nguyên liệu thô, trong môi trường phòng sạch nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dung tích 60ml; chịu được nhiệt 121 độ C. |
| 20 | Cốc đong 500ml | Chất liệu thuỷ tinh |
| 21 | Bình tam giác thuỷ tinh 250ml | Chất liệu thuỷ tinh |
| 22 | Facol 50ml | Chất liệu nhựa, có chia vạch, vô trùng |
| 23 | Đũa thuỷ tinh | Chất liệu thuỷ tinh |
| 24 | Đĩa lồng, đĩa petri | Chất liệu thuỷ tinh, có nắp, đường kính 90mm, cao 15mm. Bề mặt nắp phẳng, không bọt và vết thuỷ tinh |
| 25 | Đĩa petri | Chất liệu nhựa, có nắp, đường kính 90mm, cao 15mm. |
| 26 | Đèn cồn | Chất liệu thuỷ tinh, có sợi bấc, dung tích 150ml |
| 27 | Bình xịt cồn | Bình nhựa, có vòi xịt |
| 28 | Ống eppendorf loại 1-2ml | Làm tự nhựa nguyên sinh không có các hoá chất thôi ra tự nhựa gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Chịu lực ly tâm đến 30.000 x g; chịu nhiệt lên đến 121 độ C |
| 29 | Hộp nhựa xử lý chất thải | Chất liệu nhựa, chống thấm nước |
| 30 | Túi zip đựng mẫu | Túi nilon có đường khoá miệng túi |
| 31 | Giấy cân | Chuyên dùng cân phân tích; kích thước 10 x 10cm |
| 32 | Hộp nhựa xử lý chất thải | Chất liệu nhựa, dung tích 1000ml |
| 33 | Kéo cong | Chất liệu inox |
| 34 | Kéo thẳng | Chất liệu inox |
| 35 | Panh | Chất liệu inox |
| 36 | Nỉa | Chất liệu inox |
| 37 | Lọc tế bào | Bộ lọc dùng 1 lần, được sử dụng lọc tế bào và loại bỏ các hạt rắn hoặc tạp chất khỏi dung dịch |
| 38 | Chai nuôi cấy tế bào | Chất liệu nhựa polystyrene y tế chất lượng cao, vô trùng, không nội độc tố, đã xử lý bề mặt. Thích hợp cho nghiên cứu tế bào. Dung tích 25cm2, 75cm2 |
| 39 | Chai Schott 100ml-1000ml | Chai thuỷ tinh trung tính, có khả năng chịu nhiệt tốt |
| 40 | Bình Nitơ | Bình chứa ni tơ lỏng |
| 41 | Micropipet đơn kênh | Dải thể tích từ 5-5000µl, đạt độ chính xác phân tích |
| 2 | Hóa chất |  |
| 1 | Môi trường nuôi cấy tế bào (MEM) | Dulbencco’s modified Eagle Medium |
| 2 | NaHCO3 | Nguyên vật liệu dùng để làm tế bào |
| 3 | Trypsin-EDTA 0.5% |  |
| 4 | Gentamycine |  |
| 5 | PBS Tablets |  |
| 6 | Tween 80 |  |
| 7 | NaCl | Muối tinh khiết |
| 8 | Thạch BAB | Nguyên vật liệu dùng để pha chế môi trường kiểm tra vi sinh vật |
| 9 | Thạch BHI |  |
| 10 | Thạch Nutrient agar |  |
| 11 | Thioglycolate |  |
| 12 | Thạch Sabouraud |  |
| 13 | Môi trường Selenite |  |
| 14 | Môi trường PPLO broth |  |
| 15 | Môi trường PPLO agar |  |
| 16 | Thạch Kligler |  |
| 17 | Thạch Ure |  |
| 18 | Thạch Mannitol |  |
| 19 | Thuốc thử Kovac | Phù hợp với phương pháp thử |
| 20 | Thuốc nhuộm Gram | Phù hợp với phương pháp thử |
| 21 | Chỉ thị sinh học | Giấy kiểm tra độ pH |
| 22 | Chất sát trùng Benkocid | Thuốc sát trùng có phổ diệt khuẩn rất rộng |
| 23 | Chất sát trùng Virkon’s | Thuốc sát trùng có phổ diệt khuẩn rất rộng |

# 4. Dịch vụ khảo nghiệm, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi

| STT | Vật tư, hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I. | Vật tư |  |
|  | Chất chuẩn đối chiếu | Có độ tinh khiết cao, đồng nhất, ổn định và truy xuất được nguồn gốc |
|  | Vật tư | Phù hợp với yêu cầu của phép thử |
|  | Vật tư tiêu hao của thiết bị | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của từng thiết bị |
|  | Hóa chất, dung môi | Đạt yêu cầu tinh khiết phân tích hoặc tinh khiết hóa học |
|  | Hóa chất cho HPLC | Có độ tinh khiết phù hợp cho kỹ thuật HPLC |
|  | Hóa chất cho LC/MS | Có độ tinh khiết phù hợp cho kỹ thuật LC/MS |
|  | Bộ Kit xác định Enzyme | Phù hợp với phương pháp thử đã được phê duyệt. |
|  | Dụng cụ thủy tinh chính xác (pipet, bình mức, buret…) | Loại A Khả năng tránh sáng tùy yêu cầu của phương pháp thử |
|  | Bình đựng dung môi | Phù hợp với phòng thí nghiệm |
|  | Bình hút ẩm không vòi 3000 ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt hoặc thủy tinh borosilicate (chống sốc nhiệt tốt). Nắp có thể làm bằng nhựa, kim loại hoặc nút cao su kín khí. Miệng bình thường rộng để dễ cho vật hút ẩm vào hoặc lấy ra |
|  | Bình lắng gạn (phễu chiết) thủy tinh | Loại A |
|  | Bình nón (Bình tam giác) cổ có nút mài | Loại A |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Chất liệu: Bằng thủy tinh borosilicate chịu nhiệt (như Pyrex hoặc Duran) để chịu được nhiệt độ cao và hóa chất. Dung tích bình chiết: Từ 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, tùy vào nhu cầu sử dụng. Kích thước ống chiết Soxhlet: Đường kính và chiều cao của ống chiết sẽ thay đổi tùy loại, ví dụ đường kính 45 mm đến 70 mm, chiều cao khoảng 150 mm - 300 mm. Bộ phận chính: Bình đun dung môi (flask hoặc bình cầu). Ống chiết Soxhlet (chứa mẫu). Bộ ngưng tụ (condenser) để ngưng tụ dung môi bay hơi. Nhiệt độ hoạt động: Phù hợp với nhiệt độ sôi của dung môi dùng để chiết (ví dụ ethanol ~78°C, hexane ~69°C). Phù hợp với các thiết bị hỗ trợ |
|  | Bộ lọc dung môi pha động cho máy sắc ký | Phù hợp cho kỹ thuật HPLC |
|  | Cột phân tích cho máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC column) | Phù hợp với yêu cầu của phương pháp thử |
|  | Cột phân tích sắc ký khí (GC column) | Phù hợp với yêu cầu của phương pháp thử |
|  | Cuvet cho thiết bị AAS | Phù hợp với thiết bị AAS hiện có |
|  | Vật tư thay thế cho AAS, HPLC, LC/MS, GC/MS… | Phù hợp với thiết bị hiện có |
|  | Các vật tư tiêu hao (đầu típ các loại, đĩa petri, găng tay cao su, giấy cân, nắp, quả bóp…. | Phù hợp với yêu cầu của phương pháp thử |
|  | Quần áo phòng sạch | Phù hợp với yêu cầu của phòng thử nghiệm |
| II. | Dung môi, hóa chất, chất chuẩn |  |
|  | Acetic acid | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Acetonitril | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Acid hydrochloric | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | acid nitric suprapure | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Acid phosphoric | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Acid Sulfanilic tổng hợp | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Acid sulfuric 98% , | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Ammonium hydrogen phosphate | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Amoni dihydrophosphat | loại suprapure |
|  | Methanol | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Bình khí Ni tơ | Phù hợp với yêu cầu sử dụng |
|  | Bộ nhuộm gram | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Boron trifluoride methanol | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |
|  | Bột kít | Phù hợp với yêu cầu của phương pháp thử |
|  | Cồn 75% | Loại PA |
|  | Cồn 96% | Loại PA |
|  | Hóa chất dùng cho nuôi cấy vi sinh | Độ tinh khiết phân tích hoặc sinh học Phù hợp cho thử nghiệm sinh học |
|  | Hóa chất khác: … | Loại PA/HPLC hoặc cao hơn |

# 5. Dịch vụ Tiêm phòng, tiêu độc khử trùng

| STT | Vật tư, hóa chất | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đồ bảo hộ | - Vô trùng, không thấm nước - Có đủ chụp tóc, bao giầy và quần |
| 2 | Kim tiêm | Kim tiêm inox số 9, số 12 và 16 |
| 3 | Cồn sát trùng 70 độ | Cồn y tế tinh khiết |
| 4 | Hóa chất sát trùng | - Được phép sử dụng trong thú y - Hoạt phổ rộng |